**全自动生化分析仪参数**

1. 检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；ISE项目测试速度：血清/血浆样本：≥300T/H;尿液样本：≥180T/H
2. 去盖功能：仪器具有自动去盖功能；同时在线分析项目：≥115个，不含拓展项目；
3. 可与同品牌发光级联升级为化免流水线。、
4. 试剂位: ≥190个， 不含拓展位置；
5. 试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能；
6. 样本位：≥172个，不含拓展位置；
7. 样本进样方式：样本架进样；
8. 反应位：≥185个；
9. 最小反应体积：＜81μL；
10. 光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，14波长；
11. 吸光度线性范围: 0-3.5Abs；
12. 温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37°C±0.1°C，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养；
13. 比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；
14. 比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；
15. 样本针清洗：全自动超声波清洗
16. 试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间；
17. 同时可分析项目：≥126项
18. 耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；
19. 糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理；
20. 系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥53项，校准品≥30项，并提供项目注册证。

21.操作系统：全中文操作界面

22.拥有CNAS认可的标准化实验室。

23.维修服务：新疆省有经工商注册的分公司（非办事处），并提供营业执照，厂家在新疆的专职工程师超过3名并提供在新疆缴纳社保的证明。