附件：

DW-86L578J基本参数要求

1、箱内温度 -40℃~-86℃可调

2、有效容积≥570L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥40000份样本；

3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

*4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

*5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；

8、进口品牌压缩机2个，功率≤900W

*9、25℃环温时，耗电量应≤9 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

*12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

13、可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态；

14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

15、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

17、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm，箱体发泡层厚度≥90mm，保温效果好；

18、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

19、箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

20、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

21、外部尺寸（宽x深x高）：≤903*980*1960mm

22、内部尺寸（宽x深x高）：≥620*716*1310mm

23、净重：300±3% kg

*24、产品能耗达到国际领先水平，获得国际能源之星认证。