## 汇总
建设单位：
工程名称：检验科装修工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 装修结构部分 |  | 1、墙面采用一体墙板；地面采用铝板吊顶，地面为PVC地面；卷帘、原拆除等
2 | 电气工程、UPS电源 |  | 化验室照明，插座，紫外灯；门禁系统；UPS电源
3 | 给排水 |  | 化验室给水，纯水接管、污水排水至污水处理
4 | 试验台、空调 |  | 钢木结构试验台、三联水龙头，PP水盆，紧急冲淋
5 | (1-4)项共计
6 | 税金:1％
7 | （5-6）合计
8 | 合计报价（大写人民币）元：
备注： 1、本报价含清单内的材料及设备的运输、装卸、二次搬运、成品保护及安装； 2、本报价有效期为30天； 3、本报价为清单范围内交钥匙工程报价; 4、报价单位：； 联系人： 电话： 5、报价日期：

## 装修结构
装修结构工程量清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合价 | 合价（元） | 备注
1 | 一体墙板 | 1、名称：一体墙板 2、规格：600*3000*8mm；含龙骨，辅料 | m2 | 75 |  |  | 国标
2 | 铝板吊顶 | 1、天棚铝合金龙骨； 2、600*600*0.7mm铝板；含龙骨，辅料 | m2 | 38 |  |  | 国标
3 | 双开钢制门 | 1.名称：双开钢制门 2.尺寸：1500*2100mm 3.材质：含门框1.2mm，专用门锁、合页和硅橡胶密封条 | 镗 | 1 |  |  | 国标
4 | PVC胶地板 | 1.吸收性界面处理剂 2.3mm厚超强自流平 3.专用胶粘胶粘贴(基层与地板背面同时涂胶) 4.2mmPVC卷材地板地面 5.符合设计及规范要求 | m2 | 38 |  |  | 国标
5 | 不锈钢窗套 | 1.名称：不锈钢窗套 2.规格：1200*2400*50mm； 3.木工板打底，不锈钢贴面 | 套 | 2 |  |  | 国标
6 | 不锈钢门套 | 1.名称：不锈钢门套 2.规格：1500*2100*250mm； 3.安装位置：木工板打底，不锈钢贴面 | 套 | 1 |  |  | 国标
7 | 暖气百叶窗 | 1.名称：铝合金百叶窗 2.尺寸1200*700*50mm 3.使用位置：详见图纸 | 套 | 2 |  |  | 国标
8 | 纱窗 | 1、名称：纱窗，防虫；铝合金框，金钢纱 | 扇 | 4 |  |  | 国标
9 | 遮光卷帘 | 1、名称：拉珠卷帘 2、规格：1500*2000mm；不积尘，不起灰，易清洗；易消毒 | 套 | 2 |  |  | 国标
10 | 拆除墙体 | 1、拆除墙体，红砖墙体、厚度240mm | m2 | 28 |  |  | 现场
11 | 扩开门洞 | 1、扩开门洞，1500*2100*240mm | 套 | 1 |  |  | 现场
12 | 污水管道挖沟 | 1、污水管道挖沟，深度600mm-1500mm；宽度60mm-90mm | 米 | 60 |  |  | 现场
13 | 路面恢复 | 1、污水管道路面恢复，厚度150mm | 米 | 60 |  |  | 现场
14 | 垃圾清运 | 1、建渣清运，运费，上车费，倾倒费 | 车 | 3
合计 | [5 empty] | 0

## 电气安装
电气工程量清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合价 | 合价（元） | 备注
1 | 配电箱 AP1 | 1.名称：配电箱（不含柜主电源线） 2.型号：AP1；20KW； 3.规格：按电气设计图配电箱系统图定制 4.接线端子材质、规格：符合设计和相关规范要求 5.安装方式：落地安装/悬挂嵌入式 6.使用位置：详见图纸 | 台 | 1 |  |  | 正泰电气
2 | LED灯 | 1.名称：吸顶式洁净气密封灯盘 2.规格:600*600，功率：38W 3.其他详见设计图纸及施工说明 | 套 | 4 |  |  | 国标
3 | 紫外线灭菌灯 | 1、名称：紫外杀菌灯 2、功率：40W | 盏 | 4 |  |  | 国标
4 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 500 |  |  | 国标
5 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 400 |  |  | 国标
6 | 电气配管PVC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：PVC壁厚不小于1mm) 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含过线盒、过线盒、白面板，支架制作、安装；含管件及所有附件 7.其它:满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 120 |  |  | 国标
7 | 单联双控开关 10A | 1.名称：单联双控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 |  |  | 国标
8 | 普通插座2+3孔 10A | 1.名称：普通插座2+3孔 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装，综合考虑 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 12 |  |  | 国标
9 | 漏电保护开关 | 1.名称：空调专用插座 2.型号、规格：16A 3.安装形式：暗装，综合考虑 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1
10 | 六类网线 | 1.名称：六类网络八芯线UTP-CAT6 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：管内/桥架综合考虑 | 米 | 100
10 | 电话线 | 1.名称：电话线 2.线缆对数：2对 3.敷设方式：管内/桥架综合考虑 | 米 | 50
11 | 电话插口（单口） | 1.名称:电话插口 2.型号：单口 | 个 | 1
12 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、 型号规格：12V65AH ；时间60分钟 | 套 | 1
13 | UPS主机 | 1、名称：UPS电源主机 2、 型号规格：6KS ; 工频机 | 套 | 1
14 | 网线插口 （单口） | 1.名称:网线插口 2.型号：单口 | 个 | 4
15 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.安装形式：钢制，开关、插座、灯位等综合 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 40 |  |  | 国标
16 | 门禁系统 | 1.名称：门禁系统 2、参数：刷卡、密码开门、指纹多种开启方式可选，磁力锁、电源、开关五金配件。 2.安装位置：人流通道门口 | 套 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 给排水
给排水工程量清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价（元） | 备注
1 | PPR给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、消毒、洗设计要求:满足规范 | m | 20 |  |  | 国标
2 | PVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:柔性覆塑型PVC管卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范 | m | 25 |  |  | 国标
3 | PVC排水管 DN110 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水管 DN110 4.连接形式:柔性覆塑型PVC管卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范 | m | 60 |  |  | 国标
4 | 截止阀 DN25 | 1.类型：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接 5.含安装配套附件 6.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  | 国标
5 | 不锈钢角阀 | 1、 名称：角阀 2、规格：DN15 | 套 | 2 |  |  | 国标
6 | 金属软管 | 1、 名称：金属软管 2、规格：DN15 长度60cm | 支 | 2
7 | 纯水接管 | 1、名称：不锈钢水管 2、材质：304不锈钢管及配件；纯水机接管 | 套 | 1
7 | 小计 |  |  |  |  | 0

## 空调，实验台
装修结构工程量清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价（元） | 备注
1 | 中央试验台 | 1：C-Frame钢木结构空位型。 规格：长*宽*高： L*1500*850 2：12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。 3：框架采用40*60*1.2mm镀锌矩形方通，环氧树脂喷涂。 4：（米白/浅蓝）18mm厚E1级三聚氰胺板柜门、抽面，PVC防水处理封边。 5：（米白）16mm厚E1级三聚氰胺板柜体，PVC防水处理封边 6：PVC一字拉手。 7：优质三节静音滑轨、液压阻尼铰链、三合一连接件。 8：调节脚可整体调节0-30mm高度，具备防潮、减震。 | 米 | 1.2
2 | 水池台 | 1：C-Frame钢木结构空位型。 规格：长*宽*高： L*750*850 2：12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。 3：框架采用40*60*1.2mm镀锌矩形方通，环氧树脂喷涂。 4：（米白/浅蓝）18mm厚E1级三聚氰胺板柜门、抽面，PVC防水处理封边。 5：（米白）16mm厚E1级三聚氰胺板柜体，PVC防水处理封边 6：PVC一字拉手。 7：优质三节静音滑轨、液压阻尼铰链、三合一连接件。 8：调节脚可整体调节0-30mm高度，具备防潮、减震。 | 米 | 1
3 | 边台 | 1：C-Frame钢木结构空位型。 规格：长*宽*高： L*750*850 2：12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。 3：框架采用40*60*1.2mm镀锌矩形方通，环氧树脂喷涂。 4：（米白/浅蓝）18mm厚E1级三聚氰胺板柜门、抽面，PVC防水处理封边。 5：（米白）16mm厚E1级三聚氰胺板柜体，PVC防水处理封边 6：PVC一字拉手。 7：优质三节静音滑轨、液压阻尼铰链、三合一连接件。 8：调节脚可整体调节0-30mm高度，具备防潮、减震。 | 米 | 3
4 | 仪器台 | 1：C-Frame钢木结构空位型。 规格：长*宽*高： L*1000*850 2：12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。 3：框架采用40*60*1.2mm镀锌矩形方通，环氧树脂喷涂。 4：（米白/浅蓝）18mm厚E1级三聚氰胺板柜门、抽面，PVC防水处理封边。 5：（米白）16mm厚E1级三聚氰胺板柜体，PVC防水处理封边 6：PVC一字拉手。 7：优质三节静音滑轨、液压阻尼铰链、三合一连接件。 8：调节脚可整体调节0-30mm高度，具备防潮、减震。 | 米 | 6.5
5 | 三联水龙头、PP水盆 | 1、规格：500*400*300 2、水盆为PP材质、水龙头为三口全铜材质。 | 台 | 1
6 | 紧急冲淋 | 1、名称：紧急冲淋 2：不锈钢材质，实验室专用。 | 套 | 1
7 | 滴水架 | PP材质、27支棒。 | 个 | 1
8 | 实验凳 | 防静电实验凳 | 个 | 5
9 | 空调 | 1：名称：吸顶式空调机 2、 规格：5p；制冷量12KW;四面出风 | 套 | 1
合计 | [5 empty] | 0