## 羽毛球
采购报价单
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 品牌（至少三个） | 型号 | 其他要求（材质、尺寸等性能参数） | 品牌型号 | 预单价 | 总价 | 备注
1 | 2025年精密仪器科研项目 | 超低温冰箱 | 美菱 海尔 美的 | \ | 技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。 2.2、样式：立式。 2.3、容积：680L。 2.4、外部尺寸（mm）：1101*1030*1998。 2.5、内部尺寸（mm）：746*714*1290。 2.6、净重/毛重（Kg）：320/382。 2.7、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.8、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.9、保温材料：采用VIP真空隔热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体整体发泡，箱体左右侧发泡层厚度130mm。2个发泡压扣式内门，双层发泡保温外门，外门4道硅橡胶门封，内门2道硅橡胶门封，整机6道门封设计。 2.10、国际品牌SECOP变频压缩机，压缩机数量2个，整机稳定运行功率≤650W，动力强劲，质量更可靠，2个EBM直流变速冷凝风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据冷凝器温度变化智能变速。 2.11、中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 *2.12、双独立制冷系统，单系统即可维持箱内温度在-80℃以下，确保样本储存安全，具备第三方检测机构出具的测试报告。 2.13、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 2.14、显示：10.1英寸液晶触控屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、双系统运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，数据查看，数据曲线，设置及留言板等功能模块。 2.15、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 2.16、安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。 *2.17、整机内置7个温度传感器，包括箱内温度传感器、环境温度传感器、系统A冷凝器温度传感器、系统B冷凝器温度传感器、系统A回气管温度传感器、系统B回气管温度传感器、独立监控箱内温度传感器等，全面检测设备运行。 2.18、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 *2.19、25℃环温时，单日耗电量≤8.3KW.h/24h，具备第三方检测机构出具的测试报告。 *2.20、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于6℃，具备第三方检测机构出具的测试报告。 2.21、设定温度误差：25℃环境，箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，箱内温度与设定温度误差的绝对值≤0.5℃。 2.22、显示温度误差：箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，显示温度平均值和箱内温度值差值的绝对值≤0.5℃。 *2.23、25℃环温时，空载降温到-80℃速度≤180min，具备第三方检测机构出具的测试报告。 *2.24、25℃环温，-81℃稳定运行后，内外门体开启1min后关门，箱内温度从开门时降至-75℃时所需时间≤25min，具备第三方检测机构出具的测试报告。 2.25、一体式把手门锁涉及单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁，标配指纹、刷卡模块，选配电磁锁，人脸识别。 *2.26、25℃环温，空载断电回温至-50℃时间≥330min，具备第三方检测机构出具的测试报告。 *2.27、低噪音，稳定运行噪音≤49.5dB(A)，具备第三方检测机构出具的测试报告。 2.28、自动加热门体平衡孔设计，满足短时间内连续多次开门。 2.29、标配3个测试孔（孔径25mm），方便实验使用和监控箱内温度。 2.30、标配5V冷链供电系统，保证用电安全，可为第三方监控设备供电。 2.31、标配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 2.32、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 2.33、控制面板自带8G存储空间，可存储数据时间长达10年以上。 2.34、标配USB接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出。 2.35、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 2.36、具备蓝牙模块，可连接蓝牙温度记录打印机，实现温度数据打印记录。 2.37、可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支。 2.38、标配独立嵌入式监控模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，可同步短信和微信。 2.39、人性化设计文件夹，方便用户临时存放资料。 2.40、可选配样本库信息管理系统，实现在冰箱触摸屏上进行样本的出入库管理，并且可以和电脑端样本管理系统多屏互联，实现多次校准信息传递，避免操作失误； 2.41、最小进门尺寸＜900mm（外门可平开180°角度）。 2.42、可选配二氧化碳后备系统等。 *2.43、具有国家CQC节能环保认证。
2 |  | HTC4高通量筛选培养箱 | GreenFuture 福建九圃 雪中炭 | \ | 一、控制系统 ★1. 4组PLC可编程控制器，可独立控制各腔室内的光照、温度、湿度等参数； ▲2.中英文操作界面，配置7英寸以上触摸屏，主界面可实时显示光照、温度、湿度、CO2等参数“设置值”和“当前值”，实时刷新率：1次/秒。 3.数据记录：温度、湿度、光照等数据均以csv格式自动存盘，每30秒自动记录一次数据，并可显示连续99天的历史趋势图，用户可通过缩放功能和全景功能实现对数据的精确查看和对比。显示图形具有游标功能，可精确显示游标所在位置的设置值和真实值。 4. 多重密码权限登录，使用者，管理员和工厂； 5.实时监控：系统状态界面可显示蒸发器温度，比例阀开度，循环风机风速，光源输出量，除湿量数值，并累计提示光源、比例阀、风机等运行时间。 6.程序延时启动：可通过程序控制改变重启时间，当多台生长箱处于同一电路中，可错峰启动，避免浪涌损伤设备； 7. 控制系统具有传感器线性校准功能和偏差校准功能，温度校准精度0.1℃，相对湿度校准精度1%RH； ★8.可按24小时实时时钟编程，系统可以预存12组以上日程序，每组日程序中至少可以设定800步，最低时间间隔为1min，每组日程序运行周期0～9999天可设定； ▲9.二级排程：用户可调取其中6组日程序进行排程，组成一个植物全育周期自动运行； ▲10.配置USB编程器，支持8*800个控制变量一键导入控制系统； 11.温度及光照运行模式包括阶跃式和斜坡渐变式； ▲12.斜坡渐变模式下温度及光照可模拟自然界变化的全过程，温度升降速率4～180分钟/℃可设定，实时温度与温度斜坡曲线偏差≤0.5℃； ▲13.远程同步控制系统，可用手机或电脑登录生长箱控制器，与触摸屏同步操作，可远程下载数据，远程穿透程序进行更新并诊断设备故障。 二、安全系统 14.运行保护：用户可分别设定温度、湿度、光照等参数允许波动的上下限，全程跟踪报警，保护实验安全； ▲15.压缩机高低压保护：配置压缩机高低压电子传感器，实时监测运行压力，并可远程发送给厂家，监测设备运行状态，低于系统设定值时自动报警并重启，30分钟内连续重启3次即关闭机器，保护实验安全； 16.报警：控制系统根据报警级别执行是否停机运行：非停机报警（缺水报警，开门延时报警，跟踪报警），停机报警（高低压报警，超温报警，压缩机过载报警等）； 三、整体结构 17.箱体结构：四宫格独立培养腔体，对开门设计，聚氨酯高压发泡一体成型箱体，确保低温时无冷凝水； 18.外部尺寸（mm）：2185W×1010D×2100H ★19.内部使用空间（mm）：690W × 520D × 500H × 4； 20.有效生长面积0.4㎡*4； 21.生长高度不小于500mm/层，可手动调节； 22.箱体外壳：使用抗菌防污染的覆PVC膜镀锌钢板； ★23.箱体内胆：航空铝合金白色漫反射涂层； 24.保温层：不小于75mm厚聚氨酯高压发泡板材； 25.门：带磁力密封条，配置紧迫门锁； 四、 光照系统 26. 安装方式：顶置式水平安装； ★27. 光源：采用四色光LED灯板，灯珠尺寸5*5mm，每个灯珠内置四合一LED芯片，分别：400-780nm全光谱白色，蓝光450nm±5nm，红光660nm±5nm，远红光730nm±5nm； ▲28.调光方式：配置4路0~10v模拟量驱动模块，每色光10~100%独立可调，程序设置； 29.光照强度：灯全开时约600μmol/㎡/s（距离光源10cm）； 五、制冷系统 ★30.热气旁通的制冷系统，比例阀CV流量系数≥0.1，动态热平衡控制热气输出量，杜绝电加热器参与控温，压缩机工作方式：连续运行； ★32.单台制冷系统运行功率＜0.4KW@25℃运行时； ▲33.配置压缩机自冷却装置，全加热运行时，压缩机吸气温度不高于0℃，确保机组长期稳定运行； ★34.自动除霜：8℃以下运行时系统自动执行除霜循环，除霜间隔、除霜持续时间可在触摸屏上自设定，运行时除霜温度过冲＜2℃； 六、 温度系统 35.温度控制范围： +2 ~ +40°C （灯关时）, +10 ~ +45°C（灯全开时）； ▲36.温度波动性：±0.1℃； 37.温度均匀性：在同一平面±1℃； 七、湿度系统 ▲38.相对湿度控制范围：15~38℃空载运行条件下，闭环控制 63%~90%RH@15℃关灯 57%~88%RH@22℃关灯 50%~82%RH@28℃关灯 35%~80%RH@38℃关灯 39.相对湿度控制波动性：±3%RH； 40.加湿方式：箱体内置超声波加湿器，雾化头一体成型，箱体内循环加湿，10℃以下时自动关闭加湿器通道,断电时加湿风道可自动复位； 41.除湿方式：由PLC自动调节蒸发温度除湿，除湿功率不大于0.4kw； 42.供水：配置集中式供水泵，自动感应水位、补水，无需将水源置于高处； 八、 气流模式 ▲43.气流方向：垂直向上送风，顶部回风的气流方式； ▲44.送风方式：离心风机送风，静压腔不小于60L，根据箱子内部温度变化30%-100%自动调节，高温降速，低温加速； 45.新鲜风：每层配置一进一出两个换气阀，手动调节； 配置：高通量筛选生长箱*1，控制系统*4，制冷系统*4，光照模块*4，湿度模块*4
3 |  | 高强度倒置荧光显微镜 | 迈时迪 麦克奥迪 舜宇光学 | \ | ★1.配置22的超大视野，1“(12.48x9.99)，1000mv在1/30s积分时间内； ★2.Murzider数字成像装置系统与显微镜同一品牌，以确保其匹配性，需提供彩页资料或软件截图证明。 ★3.配置长距相衬聚光镜、相衬物镜，可进行明场、相衬观察。 ★4.旋转式摆入摆出式聚光系统，55mm超长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察，配有水滴式盘，需提供产品实物或产品彩页截图证明。 ★5.五孔(内向式滚珠内定位)带5个物镜，满足了多种倍数的观察需求， 无限远半复消色差530DT专业荧光物镜：10X、20X、 半复消色差荧光相称一体40X物镜 ， 530DT相差专用物镜：10X、20X，需提供产品实物或产品彩页截图证明。 ★6.转盘式的荧光波段切换方式，D11荧光成像系统， 紫外带通 UA EX:335~385nm;DM:400nm;EM:420~480nm 蓝色带通 BA EX:455~495nm;DM:500nm;EM:505~555nm 绿色带通 GA EX:510~550nm;DM:560nm;EM:57560nm ★7、照明系统：D11荧光成像模块，3W和5W LED 灯亮度连续可调，可数显强度。 8.整机采用防霉处理，保护镜头，延长了仪器的使用寿命，三目，铰链式30°倾斜，配置对中望远镜，光瞳距离：53-75mm； 9.粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置,微动格值:2μm； 10.可拆卸机械式高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台，尺寸: 208mmX227mm,移动范围:77mmX134.5mm,玻璃圆台：φ118mm 11.培养皿托板： 培养器皿尺寸：Φ68mm/77.5mmX34mm 培养器皿尺寸：Φ87.5mm/86mmX129.5mm 培养器皿尺寸：57mmX82mm 12.蓝、绿、磨砂滤色片 13.透射照明：5W 白色大功率 LED 灯，色温 4000K，使用寿 30000 小时 14.科研级高清CCD数字摄像头： 14.1.支持所有主流操作系统，包括Windows XP .Vista .WIN7 .WIN8. WIN10(32 位和64位):支持多种主要语言国家的操作界面，如中文，英文，德文.俄文.日文等的操作界面； 14.2.采用专业级CCD芯片以及性能强大的Ultra-Fine专业色彩引擎，可真实再现镜下物体，轻松实现生物图像的拍摄； 14.3.可在生物图像上显示标尺.时间。并可以通过对显微组织图像中具有代表特征的细胞等进行测量； 14.4.独有的图像拼接功能，并可对拼接图像进行测； 14.5.支持多种格式的图像文件保存(BMP .JPEG .PNG .TIFF .GIF.PCX .TGA .PSD .ICO .EMF .WMF .JBG .WBMP .JP2 .J2K.TFT....)； 14.6.支持Excel表格输出，便于数据的进一步分析处理； 14.7.灰度定标功能：可保证非连续拍摄图像明暗程度的一致性和连贯性。 14.8.图像水印功能：可快速对比相似图像； 14.9.图像标记功能：比例尺、放大倍率、日期时间戳、辅助对焦清晰度因子、视频数字十字线； 14.10.动态显示：刻线、网格、虚拟计数池、水印模版功能； 14.11.图像拼接：全景图像拼接X-Y(非常适合大标本的全景拍摄)及实时景深扩展； 14.12.图像采集：单帧临时冻结、单帧捕获、静态全副捕获、超长时间曝光捕、获定时拍照、间隔拍照、影音录像；