**石河子大学“政采云平台”电子卖场在线询价单**

1. **项目名称：**石河子大学实验动物中心2024年独立通风笼具（IVC）及不锈钢制品采购项目

**二、预算金额（元）:335000元**

**三、商务需求**

1.验收标准：投标人应在技术标中列出执行相应的标准以及标准的文本和验收方法.

（1）由招标人认可符合国家认可的权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚。

2.质保期：1年

3.售后服务：质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标方应在收到招标人通知后24小时内派员到现场维修。

4.付款方式：所有货物安装调试完毕后，经甲乙双方整体验收合格后招标人支付合同总额的100%款。

5.交货期：合同签订后30天。

6.交货地点：石河子大学南区杏三实验楼。

**四、技术需求**

1.釆购明细名称、数量、技术参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量（台/套） | 进口\国产 |
| 1 | 小鼠IVC笼具 | 一、设备描述独立送风隔离笼具（IVC）由4个部分组成：送风系统、排气系统、笼架、鼠盒。风机采用低噪音风机，进风箱、排风箱处提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，压力传感器采用知名品牌。笼架采用不锈钢304异型管。鼠盒原料采用全新PSU透明材料。鼠盒和所有密封材料采用硅橡胶耐酸耐碱高温132℃压力15磅半小时不变形。二、技术参数**（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告）**1、电源：220V，50Hz2、功率：≤200W3、排气量：≥100m3/h4、换气次数（次/小时）：10～50（可调）5、气流速度(m/s)：≤0.186、梯度压差(Pa)：0～50（可调）7、空气洁净度(级)：≤100级8、换气次数误差：换气次数≥40次/h，误差≤%9、噪声(dB)：≤5510、机箱电器符合国家电气安全标准，电源为220V，压力传感器为进口产品；12、笼架采用不锈钢304管制造、表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。不锈钢方管：25×25×1.5mm，异形管厚：1.5mm，材质：不锈钢304，整个笼架需外形美观，牢固稳定，移动方便；13、其它部位（主机箱）材料采用不锈钢304材质表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺；14、附带计时器，提醒用户及时更换高效过滤器；具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有断电自启功能。15、具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警辅助功能，停电报警提醒用户打开生命窗；16、主机需采用7寸全液晶显示、控制；主机采用全不锈钢外壳，紧凑型设计，斜面操作界面，符合人体工程学，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节，内置低噪音风机，智能控制模块，温湿度及压差自动报警系统，7寸HMI真彩触摸屏，系统采用RS485数字通讯系统。小型主机，能使实验室空间得到充分利用，规格：310×550×1650mm。17、主机具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有断电自启功能。18、笼架进风、排风管孔采用冲压式结构，方便拆卸、清洗； 19、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动，使取下笼盒时无丝毫外泄，防止相互感染；笼盒与笼架进排风嘴为非侵入式结构。20、笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，可提醒笼盒放置是否到位。21、笼架的两侧纵向带有坐标编号A、B、C、D…、笼架顶部横向位置带有坐标编号1、2、3、4…，方便笼盒位置的准确记录。22、笼盒与笼架要连接紧密，密封性好，产品在置于普通环境中使用时，笼盒内能始终保持SPF 级空气洁净度； 23、小鼠笼架：规格：1520×500×1870mm；7笼×8层=56笼； ★24、小鼠笼盒原料采用PSU透明材料，规格：390\*200\*160mm;密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温；硅胶密封条可同时高压灭菌； 笼盒底面积500cm²，底盒高度130mm，适用饲养小鼠数量5-7只。满足《GB14925-2023 实验动物 环境及设施》标准。**需与现有笼盒笼架配套使用，投标文件中需提供承诺书，如无法匹配则退货处理。**25、笼盒顶部设有压紧式超大方形生命窗，四周带有密封压槽，覆盖 0.2µm 高效过滤膜；过滤膜具有细菌（BFE）及病毒过滤功能，且透气率≥0.0003L/( cm²·s) ，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息。**（投标文件中提供过滤膜过滤效率的检测报告）**26、笼盒采用侧密封结构，底盒上口外框镶嵌有硅胶密封条，使密封性能更佳。27、笼盖排风气嘴处设有插扣式过滤装置，过滤网60目，以防止笼内尘埃进入回风管道，小鼠回风气嘴过滤装置过滤网尺寸42mm×13mm。材质需笼盒一致，且能同时高压灭菌。**（投标文件中提供过滤装置实物图片）**笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； 28、外置式饮水瓶，容积250ml，方形带液位刻度，材质均采用全新PSU材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象； 29、不锈钢半网罩：网罩食盒位置设置在笼盒的后侧。网罩主框不锈钢丝直径4.0mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径1.8mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺。30、搭扣和盒盖为分离式设计，有效降低损坏成本。搭扣材质与笼盒材质一致材质。搭扣可以单手单边完成开盖操作，只需在盒盖两端用指尖轻轻一点，就能打开盒盖。笼盖叠加时，无多余部分突出，方便清洗消毒。三：每套配置1、不锈钢笼架 2台2、IVC主机 1台3、笼盒 112套 | 2 | 国产 |
| 2 | 不锈钢操作台 | 1、尺寸：1200mm\*600mm\*800mm2、材质：优质不锈钢 | 15 | 国产 |
| 3 | 不锈钢更衣柜 | 1、尺寸：1800mm\*420mm\*900mm2、材质：优质不锈钢 | 2 | 国产 |
| 4 | 不锈钢笼盒晾晒架 | 5层晾晒架，每层至少可晾晒8个笼盒（小鼠笼盒规格：长40cm\*宽23cm\*高15cm）5层晾晒架，每层至少可晾晒4个笼盒（中鼠笼盒规格：长45cm\*宽29cm\*高23cm）5层晾晒架，每层至少可晾晒4个笼盒（大鼠笼盒规格：长50cm\*宽47cm\*高23cm）笼盒晾晒架材质为优质不锈钢，配备四个静音轮，其中两个为万向轮。 | 4 | 国产 |
| 5 | 不锈钢鞋柜 | 1、尺寸：1600mm\*450mm\*650mm2、材质：优质不锈钢3、双面鞋柜 | 2 | 国产 |
| 6 | 不锈钢药品柜 | 1、尺寸：1800mm\*400mm\*900mm2、材质：优质不锈钢 | 5 | 国产 |
| 7 | 圆椅 | 1. 托盘：加厚钢制升降托
2. 功能：360°旋转，上下自由升降
3. 凳面材质：PU聚氨酯发泡

采用坚固金属落脚 | 40 | 国产 |
| 8 | 双层不锈钢小推车 | 1、双层不锈钢推车2、带护栏3、四个万向轮4、尺寸：600mm\*450mm\*850mm | 4 | 国产 |

**供应商需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴竞价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应竞价文件，响应文件按无效处理。**

**五、询价响应供应商的资格条件**：（未达到以下资格要求的，将被视为无效竞价响应）

1.按规定内容填写《兵团政府采购供应商信用承诺函》。

2.本项目不接受联合体投标。

**六、询价响应文件有效期60天。**

**七、询价响应文件组成**

1.询价响应文件电子版在规定区域内按要求盖章或签字。

2.含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，出现选择性报价或多个可选择产品方案的视为未实质性响应，响应文件按无效处理。

3.供应商需按照询价响应文件模板递交资料。

**八、询价响应报价要求**

1.由采购人（发包人）提供竞价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。

2.各供应商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。

3.成交原则：最低价评审法。质量和服务等均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。如供应商报价相同，按照（系统随机推选或提交响应文件先后顺序的方式）确定中选供应商。

**九、供应商须知**

1.供应商使用政采云系统进行响应，并在系统限定时间内完成响应。

2.兵团政府采购合同信用融资贷款是兵团财政局和人民银行乌鲁木齐中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁等问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购成交通知书和政府采购合同通过兵团政府采购网—“兵团政府采购信用融资服务平台”模块在线向金融机构申请贷款，无须抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》（兵财库〔2022〕31号）文件规定，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

3.本次采购严格落实财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）； 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）；财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）；《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》(兵财库〔2022〕31号）等政策文件要求。

**联系人：刘伟 联系电话：13899519596**

**此项目采购预算金额335000元（大写金额叁拾叁万元伍仟元整）。总报价如超预算，视同于无效报价。**

单位名称：石河子大学医学院

2024年 9 月 24 日