麻醉机技术规格

1、货物名称：多功能麻醉机

2、数量 ： 1台

3、技术规格：

3.1 工作条件及基本配件

    - 操作环境，温度：10°C -40°C，湿度：15%- 90%

    - 电源：220-240V, 50Hz/60Hz

    - 后备电池使用时间：90分钟

    - 机架：带大工作台侧栏杆推车，两个抽屉

    - 适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

    - 具有RS-232接口、HL7、3个辅助电源接口等接口

    - 非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

3.2 气源

    - 标配氧气单气源，可选氧气、空气双气源，氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源

    - 快速充氧范围25-75 l/min

3.3 流量计

    - 双管机械流量计

    - 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。

3.4挥发罐

- 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位

- 标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。

3.5 呼吸回路

    - 回路整体可徒手拆卸，一体化回路

    - 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

    - 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

    - 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

    - 标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

    - 回路标配积水杯，解决回路积水问题

3.6 呼吸机

    - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

    - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC

    - 潮气量设置范围：40ml-1500ml

    - 吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O

    - 呼吸频率：4-90 次/分钟

    - 吸呼比：4:1-1:8

    - 压力限制范围：10-95 cmH2O

    - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 -30 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

    - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

3.7 数字和波形监测

    - 具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示

    - 7英寸彩色显示屏，可同屏显示2通道波形

    - 可选配CO2模块

    - 潮气量监测范围：0 到1500ml

    - 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min

4. 产品认证

4.1认证：通过CFDA及CE认证，入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》。