## Sheet1 (2)
第三师某单位化验试剂采购清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注（仪器型号) | 响应参数
1 | 白蛋白试剂盒（溴甲酚绿法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 32.78 | ZY-1200 | 1.精密度：批内 CV ≤ 6%,批间相对极差≤ 6% 2.线性：本试剂在白蛋白浓度 0.31 ～ 60g/L 范围内：线性相关系数（r）应不小于 0.990。 3.分析灵敏度：测定本试剂盒内所附校准品（40g/L）, 其吸光度变化值应在 0.50～ 1.50A之间。 4.校准品技术性能要求:校准品的准确度：相对偏差应在 ±6% 范围内。校准品的均一性：CV 瓶间≤ 15%。
2 | 总蛋白试剂盒（双缩脲比色法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 34.26 | ZY-1200 | 1.精密度：批内 CV ≤ 6%,批间相对极差≤ 6%, 2. 线性：要求试剂盒在样本浓度 1.74~100g/L 范围内： 线性相关系数（r）应不小于 0.990。 3.分析灵敏度：测定本试剂盒内所附校准品（50g/L）, 其吸光度变化值应在 0.10 ～ 0.50A 之间。 4. 校准品技术性能要求：校准品的准确度：相对偏差应在 ±6% 范围内。 校准品的均一性：CV 瓶间≤ 15%。
3 | 视黄醇结合蛋白 | KHB | 盒 | 60ml | 1 | 1068.46 | ZY-1200 | 1. 准确度：测定经赋值的质控品的结果在标示范围内或回收率在 85%~115% 2. 精密度：重复性 CV ≤ 8％ 批间差≤ 15％ 3. 线性：血液：在 (1.0~150.0)mg/L 范围内线性相关系数 r ≥ 0.99，(1.0~40.0)mg/L 范围 内，线性绝对偏差应不超过 ±7mg/L；(40.1~150)mg/L 范围内，线性相对偏差应不超过 ±15％。尿液：在 (0.10~25.00)mg/L 范围内线性相关系数 r ≥ 0.99，(0.10~3.75)mg/L 范围内，线性绝对偏差应不超过 ±0.56mg/L；(3.76~25.00)mg/L 范围内，线性相对偏差 应不超过 ±15％。 4. 校准品准确度：相对偏差应在 ±15% 范围内 5. 校准品重复性：CV ≤ 8% 6. 校准品均一性：CV 瓶间≤ 15%
4 | 抗链球菌溶血素o测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | KHB | 盒 | 60ml | 1 | 1651.64 | ZY-1200 | 1. 准确度：相对偏差≤ ±15%。 2. 精密度：批内变异系数 cv ≤ 10%。 批间相对极差≤ 15%。 3. 线性范围：a) 要求试剂盒在样本浓度 30-600IU/mL 范围内，相关系数 r ≥ 0.990。 b) 30-300IU/mL 范围内，线性绝对偏差应不超过 ±45 IU/mL；300-600IU/ mL 范围内，线性相对偏差应不超过 ±15％。 4. 分析灵敏度：测试浓度为（160±20）IU/mL 的样本，将测试结果换算成浓度为 160 IU/ mL 的样本时，吸光度差值（△ A）应≥ 0.02A。 校准品技术性能要求 1 校准品的准确度：用试剂盒内待检校准品及上级工作校准品分别校准试剂，然后测定质控品， 两者对同一质控品的测定结果之间的相对偏差应在 ±15% 的范围内。 2 校准品的均一性：CV 瓶间≤ 15%
5 | 无机磷测定试剂盒（紫外直接法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 52.15 | ZY-1200 | 1.试剂空白吸光度：在试剂盒有效期内，温度 37℃，光径 1cm, 波长 340nm 处吸光度在0.2A ～ 0.5A 之间。 2.精密度：批内精密度 CV ≤ 5%,批间相对极差≤ 10% 3. 准确度：相对偏差在 ±10% 的范围内。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度在 0.1 ～ 4mmol/L 5. 分析灵敏度：测定浓度为 1.29mmol/L 样本，光径 1cm, 在波长 340nm 处吸光度与空白吸光度之差 ΔA ≥ 0.129A。 6. 校准品技术性能要求:校准品的准确度：相对偏差应在 ±5% 范围内, 校准品的均一性：CV 瓶间≤ 15%。
6 | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 5606.21 | ZY-1200 | 2.准确度:使用国家标准品或有溯源性校准品对试剂(盒)进行测试，计算其相对偏差应E10%。 3.精密度:批内变异系数 CV< 10%。 批间变异系数 CV< 15%。 4，线性范围:本方法线性范围为:0.20-8.00mg/L， 0.20-4.00mg儿，线性绝对偏差应在+0.40mg儿的范围内;4.00-8.00mg儿，线性相对偏差应在+10%的范围内。5、分析灵敏度:测试浓度为(1.0±0.3)mg儿 的样本，测试结果换算成浓度为1.0mg儿 的样 本时，吸光度差值(△A)应30.03A。校准品性能指标1.校准品的准确度用试剂盒内待检校准品及上级工作校准品分别校准试剂，然后测定质控品，两者对同一质控品的测定结果之间的相对偏差应在+10% 的范围内。2校准品的均一性 CVmE15%. 质控品性能指标 1，质控品的准确度 测定结果在标示范围内。 2.质控品的均一性 CVm=15%
7 | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 73 | ZY-1200 | 1. 试剂空白:在波长 660nm 处，空白吸光度(A)≤ 1.00(光径 1.0cm)。 精密度:2. 2.1 重复性 CV< 3.0%。 2.2 批间差< 5.0%。准确度:相对偏差在:5.0% 范围内。 分析灵敏度: 试剂(盒)测定浓度为 2.50mmollL样本时的吸光度应=0.80。5线性范围: 要求试剂盒在样本浓度[0.15-4.00]mmolL 范围内，线性相关系数(r)应不小于 0.990:样本浓度在[0.15 -1.00)mmol 区间内，线性绝对偏差应在 ±0.10mmol 范围内;[1.00-4.00]mmoML 区间内，线性相对偏差应在士10.0% 范围内。校准品技术性能要求: 6. 6.1 校准品的准确度:相对偏差应在士6.0% 范围内。 6.2 校准品的均一性:CVm<10.0%
8 | 葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 99.82 | ZY-1200 | 1. 试剂空白：在波长 500nm 处，温度 37℃，1.0cm 光径，试剂空白吸光度应 ≤ 0.20A。 2. 精密度：批内精密度 CV ≤ 4％；批间相对极差≤ 5％。 3. 准确度： 用质控品作样本，测量结果应在该质控血清规定的范围内。 4. 分析灵敏度：测定浓度为 5.55 mmol/L，光径 1cm, 在波长 500nm 处吸光度与空白吸光 度之差 ΔA 应在 0.25 ～ 0.38A 之间。 5. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 0.06~27.8mmol/L 范围内 6. 校准品技术性能要求: 校准品的准确度：相对偏差应在 ±5% 范围内。校准品的均一性：CV 瓶间≤ 15%
9 | r-谷氨酰转移酶测定试剂盒（L-r-谷氨酰－3－羧基－4－硝基苯胺法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 97.05 | ZY-1200 | 1.试剂空白吸光度变化率：ΔA/5 分钟≤ 0.010A。 2.精密度: 批内精密度 CV ≤ 4% ； 批间相对极差≤ 6% 。 3.准确度:用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 4. 分析灵敏度:测试浓度为（90±30）U/L 的样本，将测试结果换算成浓度为 90U/L 的样本时，其吸光度变化值应≥ 0.01A/ 分钟。 5.线性范围:要求试剂盒在样本浓度 6.57~450U/L 范围内： 线性相关系数 r ≥ 0.990；线性相对偏差应在 ±15％的范围内。
10 | 尿酸测定试剂盒（液体）（氧化酶法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 113.23 | ZY-1200 | 1.精密度：批内精密度 CV ≤ 6%；批间相对极差≤ 6%。 2.准确度：与国家标准品或有溯源性校准品靶值的相对偏差在 ±15% 范围内。 3.分析灵敏度：测定本试剂盒内所附校准品（590µmol/L），其吸光度变化值应在 0.08~0.25A 之间。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 12 ～ 4720µmol/L 范围内： 线性相关系数 r ≥ 0.990； 5.校准品准确度：相对偏差≤ 6% ,校准品均一性：CV 瓶间≤ 15% 。
11 | 尿素测定试剂盒（液体）（紫外-谷氨酸脱氢酶法） | KHB | 盒 | 200ml | 1 | 116.35 | ZY-1200 | 1.精密度：批内精密度 CV ≤ 6%；批间相对极差≤ 6%。 2.准确度：与国家标准品或有溯源性校准品靶值的相对偏差在 ±15% 范围内。 3.分析灵敏度：测定本试剂盒内所附校准品（7.14 mmol/L），其吸光度变化值应在0.025~0.065A/ 分钟之间。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 0.59~35.7mmol/L 范围内：线性相关系数 r ≥ 0.990； 5. 校准品性能指标：校准品准确度：相对偏差≤ 6%,校准品均一性：CV 瓶间≤ 15%。
12 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 104.72 | ZY-1200 | 1.精密度： 批内精密度 CV ≤ 6%； 批间相对极差≤ 10%。 2.准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 3.分 析 灵 敏 度： 测 试 浓 度 为（130±30）μmol/L. 4.线性范围：要求试剂盒在样本浓度 2~342μmol/L 范围内： 5.线性相关系数 r ≥ 0.990, 线性相对偏差应在 ±15％的范围内。
13 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 104.72 | ZY-1200 | 1.精密度：批内精密度 CV ≤ 6% ；批间相对极差≤ 10% 。 2.准确度：与国家标准品或有溯源性校准品靶值的相对偏差在 ±10% 范围内。 3.分 析 灵 敏 度： 测 试 浓 度 为（220±40）μmol/L 的 样 本， 4.线性范围：要求试剂盒在样本浓度 2~684μmol/L. 5..线性相关系数 r ≥ 0.990；线性相对偏差应在 ±15％的范围内。
14 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒（液体）（紫外-乳酸脱氢酶法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 132.6 | ZY-1200 | 1. 试剂空白吸光度变化率：ΔA/5 分钟≤ 0.020A。 2.精密度：批内精密度 CV ≤ 8%，批间相对极差≤ 10% 3.准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 4.分析灵敏度：测试浓度为（100±30）U/L 的样本，将测试结果换算成浓度为 100U/L 的样本时，其吸光度变化值应≥ 0.01A/ 分钟。 5.线性范围：要求试剂盒在样本浓度 5.19 ～ 1000U/L 范围内： 线性相关系数 r ≥ 0.990；线性相对偏差应在 ±15％的范围内。
15 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒（液体）（紫外-苹果酸脱氢酶法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 137.07 | ZY-1200 | 1. 试剂空白吸光度变化率：ΔA/5 分钟≤ 0.020A。 2. 精密度： 批内精密度 CV ≤ 8%； 批间相对极差≤ 10%。 3.准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 4.分析灵敏度：测试浓度为（110±30）U/L的样本，将测试结果换算成浓度为 110U/L的样本时，其吸光度变化值应≥ 0.01A/ 分钟。 5. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 7.1 ～ 1000U/L 范围内： 线性相关系数 r ≥ 0.990；线性相对偏差应在 ±15％的范围内。
16 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（AMP缓冲液法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 162.19 | ZY-1200 | 1.试剂空白吸光度变化率:试剂空白吸光度变化率Δ Amin(37℃，405nm,1cm)≤ 0.005。 2.精密度:.批内重复性:变异系数(CV)≤ 4%;.批间差:批间相对极差≤ 6%。 3.准确度:测定有证参考物质或由参考方法定值的高、中、低三个浓度的人源样品，测定值与标示值的相对偏差应在 土10% 的范围内。 4.用质控品作样本，测定结果的相对偏差应在 土10% 的范围内。 5.分析灵敏度:测试浓度为(140±50)U儿的样本，将测试结果换算成浓度为140U儿L的样本时，其吸光度变化值应≥ 0.01A/ 分钟。 6. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 16 ～ 750U/L 范围内： 7.1 线性相关系数 r ≥ 0.990；
17 | 总胆固醇试剂盒（液体）（氧化酶法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 196.67 | ZY-1200 | 1.精密度： 批内精密度 CV ≤ 6%； 批间相对极差≤ 6%。 2. 准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 3. 分析灵敏度：测定本试剂盒内所附校准品（5.17mmol/L）, 其吸光度变化值应在 0.30~0.60A 之间。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 0.09~25.85mmol/L 范围内： 线性相关系数 r ≥ 0.990； 5.. 校准品性能指标： 校准品准确度：相对偏差≤ 6% ,校准品均一性：CV 瓶间≤ 15% 。
18 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（乳酸法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 181.34 | ZY-1200 | 1.试剂空白吸光度变化率:AA/5 分钟≤ 0.010A。 2.精密度:批内精密度 CV≤ 5%,批间相对极差< 10% 3.准确度:用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 4.分析灵敏度:测试浓度为(100+30)U/L的样本，将测试结果换算成浓度为100U/L。 5.线性范围:要求试剂盒在样本浓度 16-1000U/L范围内:线性相关系数r> 0.990;线性相对偏差应在 ±15%的范围内。
19 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DGKC法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 200.5 | ZY-1200 | 1.试剂空白吸光度变化率：ΔA/5 分钟≤ 0.010A。 2. 精密度： 批内精密度 CV ≤ 4%； 批间相对极差≤ 6%。 3.准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 4.分析灵敏度：测试浓度为（100±30）U/L 的样本，将测试结果换算成浓度为 100U/L 的 样本时，其吸光度变化值应≥ 0.01A/ 分钟。 5.线性范围：要求试剂盒在样本浓度 32 ～ 1000U/L 范围内：线性相关系数 r ≥ 0.990；线性相对偏差应在 ±15％的范围内。
20 | 甘油三酯试剂盒（液体）（甘油磷酸氧化酶法） | KHB | 盒 | 210ml | 1 | 338.21 | ZY-1200 | 1.精密度： 批内精密度 CV ≤ 6%； 批间相对极差≤ 6%。 2.准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 3.分析灵敏度：测定本试剂盒内所附校准品（2.26mmol/L），其吸光度变化值应在 0.15~0.40A 之间。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 0.05 ～ 11.3mmol/L 范围内： 线性相关系数 r ≥ 0.990； 5. 校准品性能指标：校准品准确度：相对偏差≤ 6%；校准品均一性：CV 瓶间≤ 15%。
21 | 胆碱酯酶试剂盒（丁酸硫代胆碱／铁氰化钾法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 323.09 | ZY-1200 | 1.准确度：应在质控血清规定的范围内。 2.精密度：批内 CV ≤ 6％；批间相对极差≤ 6％。 3.线性范围：要求试剂盒在样本浓度 399~25000U/L 范围内。 线性相关系数（r）应不小于 0.990； 4.分析灵敏度：测试浓度约为 5000U/L 的样本，吸光度变化率应≥ 0.02 A/min
22 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒（N-乙酰半胱氨酸法） | KHB | 盒 | 180ml | 1 | 355.01 | ZY-1200 | 1.试剂空白吸光度:在波长 340nm处，温度 37℃，试剂空白吸光度应≤ 0.50A(比色杯光径1.0cm)。 2.试剂空白吸光度变化率:Δ Amin ≤0.002(37℃，340nm,1cm)。 3.分析灵敏度:测试浓度为(200±50)U/的样本 4.线性范围:要求试剂盒在样本浓度为 16~2000U/L 5. 批内重复性:变异系数(CV)≤ 5%; 6. 批间差:相对极差≤ 10%。
23 | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫透射比浊法） | KHB | 盒 | 120ml | 1 | 375.45 | ZY-1200 | 1.试剂空白:吸光度< 0.08A 2.精密度:重复性 CV≤3%，批间差:相对极差(R)<10%。 3.线性范围：要求试剂盒在样本浓度 0.25-2.20 g， 4.分析灵敏度：测试浓度为(1.00±0.50)g儿的样本，将测试结果换算成浓度为 1.00g， 5.吸光度差值应不小于 0.10A。(需减去空白)。校准品技术性能要求物理性状 校准品为淡黄色或白色疏松状固体。 6.校准品的均一性:CV.<10% 7.校准品重复性:CV<10% 8.校准品复溶稳定性:校准品溶解后在 2-8℃可保存3天。
24 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫透射比浊法） | KHB | 盒 | 120ml | 1 | 375.45 | ZY-1200 | 1.试剂空白:吸光度≤ 0.08A 2.准确度:测定值相对偏差在土15%的范围内。 3.精密度:批内重复性 CV≤ 5%，批间变异系数≤15%。线性范围 4.分析灵敏度测试浓度为(0.5±0.1)g儿的样本，将测试结果换算成浓度为 0.5g， 5.校准品的均一性 CV ≤ 10% 6.校准品重复性:CV<10% 7.校准品复溶稳定性:校准品溶解后在 2-8℃可保存3天。
25 | 二氧化碳测定试剂盒（酶法） | KHB | 盒 | 150ml | 1 | 555.51 | ZY-1200 | 1准确度:测定结果与质控品靶值的相对偏差应在+15%范围内或回收率在 90%~110%的范围内 2精密度:重复性 CV< 8% 3批间差< 10% 4线性:在(1.12~50.00)mmol范围内线性相关系数r>0.99，线性相对偏差应在+15% 范围内。 校准品准确度:相对偏差应在±10% 范围内 5校准品均一性:CV≤ 8%
26 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | KHB | 盒 | 200ml | 1 | 903.86 | ZY-1200 | .精密度：批内精密度 CV ≤ 6% 批间相对极差≤ 6% 2.准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 3.分析灵敏度：测试浓度为（0.8±0.2）mmol/L 的样本，将测试结果换算成浓度为 0.8mmol/ L 的样本时，其吸光度变化值应≥ 0.005A/ 分钟。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 0.01-3.90mmol/L 范围内：线性相关系数 r ≥ 0.990；线性相对偏差应在 ±15％的范围内。 5.校准品准确度：相对偏差应在 ±6% 的范围内。 6. 校准品均一性：CV 瓶间≤ 15%。
27 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | KHB | 盒 | 61ml | 1 | 8136.16 | 7170 | 1准确度:测定结果与质控品靶值的相对偏差应在+15%范围内或回收率在 90%~110%的范围内 2精密度:重复性 CV< 8% 3批间差< 10% 4线性:在(1.12~50.00)mmol范围内线性相关系数r>0.99，线性相对偏差应在+15% 范围内。 校准品准确度:相对偏差应在±10% 范围内 5校准品均一性:CV≤ 8%
28 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | KHB | 盒 | 200ml | 1 | 1321.03 | ZY-1200 | .精密度：批内精密度 CV ≤ 6% 批间相对极差≤ 6% 2.准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 3.分析灵敏度：测试浓度为（0.8±0.2）mmol/L 的样本，将测试结果换算成浓度为 0.8mmol/ L 的样本时，其吸光度变化值应≥ 0.005A/ 分钟。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 0.01-3.90mmol/L 范围内：线性相关系数 r ≥ 0.990；线性相对偏差应在 ±15％的范围内。 5.校准品准确度：相对偏差应在 ±6% 的范围内。 6. 校准品均一性：CV 瓶间≤ 15%。
29 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） | KHB | 盒 | 200ml | 1 | 1458.66 | ZY-1200 | 1.准确度:与国家标准品或有溯源性的校准品靶值的相对偏差在 ±15%范围内。 2.重复性:(10.0+2.0)umoL的样本CV≤5%;(20.0±4.0)μmo/L的样本CV ≤ 3%。批间差≤ 10%。 线性:在[3.0-50.0]μmol/L范围内，线性相关系数r≥0.995， 3.分析灵敏度:试剂(盒)测试浓度约为10.0umoL样本时吸光度变化率(AA/minl)≥ 0.01。 4.校准品正确度:lEn ≤ 1.0。 5.校准品均匀性:CV内≤ 5%;CV無≤10%; 6.质控品可接受区间:测定结果在质控品的标示范围内。 7.质控品均匀性:CV≤ 5%;CV燕≤ 10%
30 | α-淀粉酶测定试剂盒（CNPG3法） | KHB | 盒 | 50ml | 1 | 368.21 | ZY-1200 | 1， 试剂空白 1.1 试剂空白吸光度在试剂盒有效期内，温度 37℃，光径 1cm,波长 405nm 处空白吸光度应不大于0.35A。1.2 试剂空白吸光度受化率用生理盐水作为样本加入试剂测试时,试剂空白吸光度受化率(点Amin)应不超过0.002A.精密度:批内壹异系数CV名5%; 批间相对极差≤ 10%。 准确度:测定值相对傧差≤ 10%。 线性范围:在 5UML-1200UIL的线性范围内: 线性相关系数(r)应不小于0.990; 5U儿-50U'L 范围内，线性绝对偏差应不超过5UML:50U儿-1200UЛ范围内，线性相对偏差应不超过 10%。 分析灵敏度 用已知活性的样本测试试剂(盒)，记录在试剂(盒)规定参数下产生的吸光度变化率。 换算为 1U儿L 的吸光度变化率(AAmin)，应不小于0.00016Amin。
31 | 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）试剂盒（免疫抑制法） | KHB | 盒 | 100ml | 1 | 766.93 | ZY-1200 | 1. 精密: 批内精密度 CV ≤ 5%；批间相对极差≤ 10%。 2. 准确度：用质控品作样本，其测定结果应在该批质控品规定的范围内。 3. 分析灵敏度：测试浓度为（200±50）U/L 的样本，将测试结果换算成浓度为 200U/L 的样本时，其吸光度变化值应≥ 0.01A/ 分钟。 4. 线性范围：要求试剂盒在样本浓度 2~500U/L 范围内： 5.线性相关系数 r ≥ 0.990； 6. 线性相对偏差应在 ±15% 的范围内。
32 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | KHB | 盒 | 200ml | 1 | 1901.37 | ZY-1200 | 1.准确度:相对偏差在 土10% 范围内。 2.血/尿:重复性(CV)≤ 5%;a) 3.批间差 ≤ 6%。b) 4.线性范围：血:试剂盒在[30~ 2500]umol/L范围内，线性相关系数(r)应不小于0.990;[30,70]μmol/L区间内，线性绝对偏差在±7umol/L范围内;(70,2500]umol/L区间内，线性相对偏差在±10% 范围内。 5.分析灵敏度血:100umolL样本的吸光度变化(AA)≥0.01尿:100umol/L样本的吸光度变化(A)>0.01. 6. 校准品正确度:¦En ≤ 1.0。 7. 校准品均匀性:CV納≤ 10%，CV≤ 10%
33 | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（免疫比浊法 | KHB | 盒 | 75ml | 1 | 728.98 | ZY-1200 | 1.准确度:相对偏差在+15% 的范围内。 2.重复性:批内重复性:CV< 10%。 批间变异系数:CV<15%。 3.线性范围:本方法线性范围为:10-130mg儿。 10.0~50mg儿，线性绝对偏差应在+7.5mg儿的范围内;50~130mg儿，线性相对偏差应在士15%的范围内。 4.分析灵敏度:测试浓度为( 12±6)mg儿的样本,将测试结果换算成浓度为12mg儿L的样本时,吸光度差值(△ A)应≥ 0.01A。 校准品性能指标 1.校准品的准确度:用试剂盒内待检校准品及上级工作校准品分别校准试剂，然后测定质控品，两者对同一质控品的测定结果之间的相对偏差应在+15%的范围内。2.校准品的均一性:CV E15%。
34 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | KHB | 盒 | 60ml | 1 | 584.04 | ZY-1200 | 准确度:相对偏差≤ 15%。 精密度:批内变异系数 CV≤ 10%; 批间相对极差< 15% 号。线性范围:a)要求试剂盒在样本浓度 10-100lU/mL 范围内，相关系数r> 0.990。b)10-50lU/mL 范围内，线性绝对偏差应不超过士7.5lU/mL;50-100lU/mL范围内，线性相对偏差应不超过士15%。 分析灵敏度:测试浓度为(30+5)lU/mL的样本，将测试结果换算成浓度为30lU/mL的样本时，吸光度差值(△A)应多0.01A。校准品技术性能要求 校准品的准确度:用试剂盒内待检校准品及上级校准品分别校准试剂，然后测定质控品，两者对同一质控品的测定结果之间的相对偏差应在土15% 的范围内。校准品的均一性:CV≤ 15%。
35 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（速率法） | KHB | 盒 | 160ml | 1 | 2224.89 | ZY-1200 | 试剂空白:1.1.试剂空白吸光度:在波长 546nm 处，试剂空白吸光度应≤ 0.15(37℃，光径 1.0cm)。1.2.试剂空白吸光度变化率:在波长 546nm 处，试剂空白吸光度变化率 AA/分钟≤ 0.010。2. 精密度: 2.1.重复性 CV< 6%; 2.2.批间差< 10%。 3.准确度:测定结果与质控品的靶值的相对偏差应在士15% 范围内。k分析灵敏度:测试活力约为 50U/L 的样本时，将测试结果换算成活力为50UЛL 的样本时，吸光度变化率应大于 0.015Amin。 线性范围:要求试剂盒在样本浓度 2-250UЛL 范围内:5.5.1.线性相关系数(r)应不小于 0.995; 5.2.线性相对偏差应在 ±15% 范围内。
36 | 脂蛋白（a）定量测定试剂盒（粒子增强免疫比浊法） | KHB | 盒 | 165ml | 1 | 2850.46 | ZY-1200 | 1.准确度:与靶值的相对偏差在±10.0%范围内。 2.重复性(CV)≤4.0%; 3.批间差≤10.0%。 4. 线性范围试剂盒在[7.0~240.0]nmol/L范围内， 5.分析灵敏度:50.0nmol/L样本的吸光度变化(△A)≥0.04。 6.空白限:不高于5.0nmol/L。 7.校准品正确度:En¦≤1.0。 8..校准品均匀性:CV瓶納≤10.0%，CV瓶间≤10.0%。 9.质控品可接受区间:测定结果在靶值标示的范围内。
37 | 临床化学复合校准品水平1 | KHB | 盒 | 2*5ml | 1 | 227.03 | 通用 | 适用于生化分析仪试剂校准和质控
38 | 临床化学复合质控品水平1 | KHB | 盒 | 2*5ml | 1 | 149.7 | 通用 | 适用于生化分析仪试剂校准和质控
39 | 临床化学复合质控品水平2 | KHB | 盒 | 2*5ml | 1 | 149.7 | 通用 | 适用于生化分析仪试剂校准和质控
40 | 免疫类复合质控品 | KHB | 盒 | 质控品/质控品水平1：2×1.0mL，质控品水平2：2×1.0mL | 1 | 1645.96 | 通用 | 适用于生化分析仪试剂校准和质控
41 | 抗菌清洗剂 | KHB | 盒 | 2*230ml | 1 | 1631.77 | 通用 | 使用于ZY-1200仪器清洗
42 | 清洗剂（碱性） | KHB | 盒 | 2*230ml | 1 | 979.06 | 通用 | 使用于ZY-1200仪器清洗
43 | 清洗剂（酸性） | KHB | 盒 | 2*230ml | 1 | 979.06 | 通用 | 使用于ZY-1200仪器清洗
44 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)/肌红蛋白（Mvo)/肌酸激酶同工酶（CK-MB)联合试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 3887.88 | 通用 | /
45 | 血清蛋白样蛋白A（SAA）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 100人份/盒 | 1 | 560.48 | 通用 | /
46 | C反应蛋白（CRP）/血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 306.49 | 通用 | /
47 | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP)检测试剂（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 5人份/盒 | 1 | 38.31 | 通用 | /
48 | 尿微量白蛋白(mALB)测定试剂（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 334.87 | 通用 | /
49 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 638.52 | 通用 | /
50 | 糖化血红蛋白（HbAIC)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 893.93 | 通用 | /
51 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAI)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 979.06 | 通用 | /
52 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 1032.98 | 通用 | /
53 | D-二聚体（D-Dimer)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 1149.34 | 通用 | /
54 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)/肌酸激酶同工酶（CK-MB)联合试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 1716.91 | 通用 | /
55 | 降钙素（PCT)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 5人份/盒 | 1 | 253.64 | 通用 | /
56 | 肌红蛋白（Mvo)测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 2156.78 | 通用 | /
57 | 心脏型脂肪结合蛋白（H-FABP)测定试剂盒（荧光免疫层析法 | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 2894.62 | 通用 | /
58 | N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP)测定试剂盒（荧光免疫层析法 | 科方 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 3093.27 | 通用 | /
59 | 血细胞分析用稀释液 | URIT | 桶 | 20L/桶 | 1 | 326.92 | 5380 | /
60 | 血细胞分析用鞘液 | URIT | 桶 | 20L/桶 | 1 | 4632.82 | 5380 | /
61 | 清洗液 | URIT | 桶 | 20L/桶 | 1 | 645.61 | 5380 | /
62 | 血细胞分析用溶血剂 | URIT | 桶 | 1L/桶 | 1 | 984.74 | 5380 | /
63 | 血细胞分析仪用质控物 | URIT | 盒 | 3.0mL×1瓶／盒 | 1 | 300.1 | 5380 | /
64 | 探头清洗液 | URIT | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 224.19 | 5380 | /
65 | 多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 艾康 | 筒 | 100条／筒 | 1 | 95.78 | / | /
66 | 一次性使用移液枪头 | / | 个 | 200ul | 1 | 283.79 | / | /
67 | 一次性使用移液枪头 | / | 个 | 1000ul | 1 | 283.79 | / | /
68 | 一次性使用子弹头 | / | 个 | 10ul | 1 | 212.84 | / | /
69 | 日立生化样本杯 | / | 包 | 500个/包 | 1 | 354.73 | / | /
70 | 生化分析仪反应杯 | KHB | 盒 | 一套 | 1 | 1021.63 | ZY-1200 | 使用于ZY-1200仪器
71 | 生化分析仪光源灯 | KHB | 个 | 一个 | 1 | 1135.15 | ZY-1200 | 使用于ZY-1200仪器
72 | 纯水机耗材 | 水思源 | 套 | 一套 | 1 | 2837.87 | SSY60L | /
73 | 生化分析仪加样针 | KHB | 个 | 一个 | 1 | 1277.04 | ZY-1200 | 使用于ZY-1200仪器
74 | 生化分析仪搅拌棒 | KHB | 个 | 一个 | 1 | 709.47 | ZY-1200 | 使用于ZY-1200仪器
75 | 乙肝两对半（胶体金法） | 艾博生物 | 盒 | 25人份/盒 | 1 | 141.89 | 手工法 | /
76 | 甲肝试纸条（胶体金法） | 北京现代 | 盒 | 20人份/盒 | 1 | 510.82 | 手工法 | /
77 | 艾滋试纸条（胶体金法） | 艾博生物 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 229.58 | 手工法 | /
78 | 丙肝试纸条（胶体金法） | 艾博生物 | 盒 | 50人份/盒 | 1 | 124.16 | 手工法 | /
79 | 梅毒试纸条（胶体金法） | 艾博生物 | 盒 | 50人份/盒 | 1 | 113.51 | 手工法 | /
80 | 大便潜血试纸条 | 艾博生物 | 盒 | 25人份/盒 | 1 | 47.78 | 手工法 | /
81 | 结核抗体试纸条 | 艾博生物 | 盒 | 40人份/盒 | 1 | 340.54 | 手工法 | /
82 | 显微镜擦镜纸 | / | 本 | 一本 | 1 | 56.76 | / | /
83 | 显微镜载玻片 | / | 盒 | 50片/盒 | 1 | 78.04 | / | /
84 | 乙肝两对半（胶体金法） | 英科新创 | 盒 | 25人份/盒 | 1 | 141.89 | 手工法 | /
85 | 艾滋试纸条（胶体金法） | 英科新创 | 盒 | 50人份/盒 | 1 | 286.98 | 手工法 | /
86 | 丙肝试纸条（胶体金法） | 英科新创 | 盒 | 50人份/盒 | 1 | 124.16 | 手工法 | /
87 | 梅毒试纸条（胶体金法） | 英科新创 | 盒 | 50人份/盒 | 1 | 113.51 | 手工法 | /
88 | 大便潜血试纸条（胶体金法） | 英科新创 | 盒 | 100人份/盒 | 1 | 191.14 | 手工法 | /
89 | 结核抗体试纸条（胶体金法） | 英科新创 | 盒 | 20人份/盒 | 1 | 170.38 | 手工法 | /
90 | 乙肝表面抗原试纸条（胶体金法） | 英科新创 | 盒 | 100人份/盒 | 1 | 143.98 | 手工法 | /
91 | 热敏打印纸 | / | 卷 | 57mm*40mm | 1 | 5.74 | / | /
92 | 采血管（黄管） | / | 板 | 100人份/板 | 1 | 95.47 | / | /
93 | 采血管（紫管） | / | 板 | 100人份/板 | 1 | 95.47 | / | /
94 | 采血管（黄管）带采血针 | / | 板 | 100人份/板 | 1 | 128.12 | / | /
95 | 采血管（紫管）带采血针 | / | 板 | 100人份/板 | 1 | 128.12 | / | /
96 | 一次性尿杯 | / | 包 | 1000个 | 1 | 114.77 | / | /
97 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)/肌红蛋白（Mvo)/肌酸激酶同工酶（CK-MB)联合试剂盒（荧光免疫层析法 | 科方 | 盒 | 25人份/盒 | 1 | 2429.92 | 通用 | /
98 | 电解质试剂包 | 梅州康立 | 个 | 一个 | 1 | 1147.67 | AFT-A8型 | /
99 | 总甲状腺素（TT4）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1530.67 | i2400 | 1，最低检测限:不高于 8ng/imL(10,3nmoll)。测定空白样本 20次，计算20次测定结果均值(M)和标准差(SD)，根据空自样本和相邻校准品的浓度-RLU 值的结果进行两点回归拟合得出一次方程，将 M-2SD 的 RLU 值代入上述方程中，求出对应的浓度值，即为最低检测限。2.准确度:测定结果与理论浓度的相对偏差在:15%的范围内。 分析内精密度:变异系数(CV)≤ 8%。3. 分别将两份样本各重复测定 10 次，计算 10次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)根据公式 CV=SD/Mx100% 得出变异系数 CV。 线性范围:8-300ng/ml(10,3-386,2nmolL)。将接近线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关系数r，结果应大于或等于 0.9900. 5.批间精密度:CV名15%。
100 | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3)测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1530.67 | i2400 | 1最低检测限:不高于0.25ng/mL(0.38nmolL)。测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值(M)和标准差(SD)，根据空白样本和相邻校准品的浓度 -RLU 值的结果进行两点回归拟合得出一次方程，将M-2SD 的 RLU值代入上述方程中，求出对应的浓度值，即为最低检测限。准确度:测定结果与理论浓度的相对偏差在士15%的范围内。精密度:变异系数(CV)< 8%。 3. 分别将两份样本各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)，根据公式 CV=SD/Mx100% 得出变异系数 CV。 线性范围:0.25-8ng/mL(0.38-12.29nmol/L)。将接近线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关系数r，结果应大于或等于 0.9900。 批间精密度:CV< 15%。
101 | 游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1530.67 | i2400 | 最低检测限:不高于0.3ng/dL(3.86pmolL)。测定空白样本 20 次，计算20 次测定结果均值(M)和标准差(SD)，根据空白样本和相邻校准品的浓度 -RLU 值的结果进行两点回归拟合得出一次方程，将 M-2SD 的 RLU 值代入上述方程中，求出对应的浓度值，即为最低检测限。2.准确度:测定值与靶值的偏差在 85%-115%。 3.分析内精密度:变异系数(CV)≤ 8%。分别将两份样本各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)，根据公式 CV=SD/Mx100% 得出变异系数 CV。批间精密度:CV< 15%。
102 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1530.67 | i2400 | 1.最低检测限:不高于1.0pg/mL(1.6pmol/L)。测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值(M)和标准差(SD)，根据空白样本和相邻校准品的浓度-RLU 值的结果进行两点回归拟合得出一次方程，将M-2SD的RLU值代入上述方程中，求出对应的浓度值，即为最低检测限。准确度:测定值与靶值的偏差在 85%~115%。分析内精密度:变异系数(CV)< 8%。分别将两份样本各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)，根据公式 CV=SD/M x100% 得出变异系数 CV。批间精密度:CV<15%。
103 | 促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1530.67 | i2400 | 最低检测限:本试剂盒的最低检测限不高于 0.02ulU/mL。测定空白样本 20 次，计算 20次测定结果均值(M)和标准差(SD)，根据空白样本和相邻校准品的浓度 -RLU 值的结果进行两点回归拟合得出一次方程，将 M+2SD 的 RLU 值代入上述方程中，求出对应的浓度值，即为最低检测限。2.准确度:测定结果与理论浓度的相对偏差在土10% 的范围内3.分析内精密度:变异系数(CV)≤ 8%。分别将两份样本各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)，根据公式 CV=SD/Mx100% 得出变异系数 CV。线性范围:0.02-100ulU/mL。 将接近线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关系数r，结果应大于或等于 0.9900。 批间精密度:CV ≤15%。
104 | 抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 3061.33 | i2400 | 最低检测限:不高于 20lU/ml。 准确度:回收率在 85%~115% 之间。 3重复性:批内精密度不大于 8%。 线性范围:20-2500lU/ml的浓度范围内，线性相关系数r>0.99。 批间差:批间精密度不大于 15%。 5.分析特异性: 物质 Anti-TPO 浓度(lU/ml} 400 交叉反应率 (%) < 3% 抗干扰性: 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性(以测定结果相对偏差±15%为标准) 500mg/dl 血红蛋白、60mg/dl 胆红素、2%乳糜颖粒(20%Intralipid*母液)、250IU/mI RF、1:160ANA.
105 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 6122.67 | i2400 | 最低检测限:不高于 0.02ng'mL。 测定空白样本 20 次，计算 20次测定结果均值(M)和标准差(SD)，M+2SD 即为试剂盒的最低检测限。 准确度:回收率在 85%~115%之间。 3 重复性:本试剂盒相对变异系数(CV)≤ 8%。 线性范围:本试剂盒的线性范围为 0.02~100ng/mL。 5批间差:CV<15%。 功能灵敏度:不高于 0.05ng/mL。6 测定样本 20 次以上，变异系数 CV < 20% 时得到的最低分析物浓度。7.抗干扰性: 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性(以测定结果相对偏差±15%为 标准) 300mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL的胆红素 1%(1000mg/dL)的乳康颗粒(20%Intralipid“母液)1000lU/mL的 RF 400 滴度的 ANA 分析特异性:8. 检测以下物质时，不发生交叉反应。 干扰物质 降钙素(Calcitonin) 抗钙素(Kalacalcin) 降钙素基因相关肽I(CGRPI*) 峰钙素基因相关肤Ⅱ(CGRPI) 无干扰浓度(nghmL) 1»偷绍辮聯吊嚨晡屐对g'mL 100ng/mL 10000ng/ml10000ng'ml *CGRP:Calcitonin Gene-Related PeptideHOOK(钩状)效应:测定PCT浓度为2000ng/m的样本，结果仍然高于100ng mL.
106 | 白介素6（IL-6）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 50人份/盒（Polaris系列） | 1 | 1626.33 | i2400 | 本产品检测结果仅供临床参考，不应作为临床诊治的唯一依据，对思者的临床管理应结合其症状、体征、病史、其他实验室检査、治疗反应及流行病学等信息综合考虑。如检测结果与临床症状不符，建议进行附加检测以确认结果。nioi严重溶血、脂血或浑浊的样本可能会造成不正确的结果。作为诊断指标，必须结合患者病史、其他临床资料来综合评估检测结果。
107 | N末端B型脑钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 10714.67 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 5 pg/mL。 测定零浓度校准品 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为 试剂盒的最低检测限。2. 准确度：回收率在 85%~115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：线性范围为 5~35000 pg/mL。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差±15%为标准） 750mg/dL 的血红蛋白 45mg/dL 的胆红素 2%（2000mg/dL）的乳糜颗粒（20%Intralipid® 母液） 1000IU/mL 的 RF 400 滴度的 ANA 7. 药物干扰： 物质 浓度（mg/mL） 回收率（%） 盐酸多巴胺 0.65 100 阿司匹林 0.5 102 阿替洛尔 0.01 97 盐酸氟桂利嗪 0.4 96 苯妥英钠 0.1 101 双氯芬酸钠 0.02 99 土霉素 0.005 99 硝苯地平 0.06 102 对乙酰氨基酚 0.2 103 盐酸氨溴索 0.4 93 茶碱 0.25 94 甲基多巴 0.025 102 地高辛 0.0002 101 8. HOOK（钩状）效应：测定 NT-proBNP 浓度为 300,000 pg/mL 的样本，结果仍然高于 35000 pg/mL。
108 | β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2296 | i2400 | 1. 最低检测限： 不高于 1.0mIU/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试剂 盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85%~115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围： 1.0~10000mIU/mL 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关系 数 r，结果应大于或等于 0.990。 5. 批间差： CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 1000mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL 的胆红素 2% 的乳糜颗粒（20%Intralipid ® 母液） 1000IU/mL 的 RF 160 滴度的 ANA 7. HOOK（ 钩 状） 效 应： 测 定 HCG 浓 度 为 750,000mIU/mL 的 样 本， 结 果 仍 然 高 于 10000mIU/mL。
109 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2296 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 0.2ng/mL。 测定零浓度校准品 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M-2SD 即 为试剂盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85%~115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：0.2ng/mL~40ng/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 特异性：向基本不含孕酮残余的人血清中加入以下潜在交叉反应物并检测孕酮含量，反应 物浓度和交叉反应性如下表所示。 交叉反应物 交叉反应物浓度（ng/mL） 交叉反应性（%） 雌酮 200 N.D. 雌三醇 1000 N.D. 氢化可的松 40 2.0 17α- 羟基孕酮 30 2.3 孕烯醇酮 100 N.D. 11- 脱氧皮甾醇 200 N.D. 二氢睾酮 1000 N.D. 可的松 1000 N.D. 强的松 1000 N.D. 甲羟孕酮 50 4.9 羟孕酮 30 1.0 甲睾酮 1000 N.D. 炔雌醇 1000 N.D. 炔诺孕酮 1000 N.D. 炔诺酮 1000 N.D. 泼尼松龙 1000 N.D. 醋酸甲羟孕酮 600 N.D. 雌二醇 1000 N.D. 达那唑 1000 N.D. N.D.= 未测出 7. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 1000mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL 的胆红素 1% 的乳糜颗粒（20%Intralipid ® 母液） 1000IU/mL 的 RF 160 滴度的 ANA
110 | 促卵泡生成激素测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2296 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 0.2mIU/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85% ～ 115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：0.2 ～ 250mIU/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 1000mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL 的胆红素 2% 的乳糜颗粒（20%Intralipid ® 母液） 1000IU/mL 的 RF 160 滴度的 ANA 7. HOOK（钩状）效应：测定 LH 浓度为 10,000mIU/mL 的样本，结果仍然高于 250mIU/ mL。
111 | 促黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2296 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 0.2ng/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85% ～ 115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：0.2 ～ 200ng/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.99。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 1000mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL 的胆红素 2% 的乳糜颗粒（20%Intralipid ® 母液） 1000IU/mL 的 RF 160 滴度的 ANA 7. HOOK（钩状）效应：测定 PRL 浓度为 10,000ng/mL 的样本，结果仍然高于 200ng/ mL。
112 | 催乳素测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2296 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 0.2ng/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85% ～ 115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：0.2 ～ 200ng/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.99。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 1000mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL 的胆红素 2% 的乳糜颗粒（20%Intralipid ® 母液） 1000IU/mL 的 RF 160 滴度的 ANA 7. HOOK（钩状）效应：测定 PRL 浓度为 10,000ng/mL 的样本，结果仍然高于 200ng/ mL。
113 | 雌二醇测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2296 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 20ng/dL。 测定零浓度校准品 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M-2SD 即 为试剂盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85%~115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：20~1500ng/dL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 1000mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL 的胆红素 1% 的乳糜颗粒（20%Intralipid ® 母液） 1000IU/mL 的 RF 160 滴度的 ANA
114 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2296 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 20ng/dL。 测定零浓度校准品 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M-2SD 即 为试剂盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85%~115% 之间。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：20~1500ng/dL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 1000mg/dL 的血红蛋白 60mg/dL 的胆红素 1% 的乳糜颗粒（20%Intralipid ® 母液） 1000IU/mL 的 RF 160 滴度的 ANA
115 | 胰岛素（Insulin)测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2487.33 | i2400 | 【产品性能指标】 1. 定标品的准确度：以定标曲线测定胰岛素国际标准品，相对偏差在 ±15% 的范围内。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 0.2μIU/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），根据空白样本和 相邻校准品的浓度 -RLU 值的结果进行两点回归拟合得出一次方程，将 M+2SD 的 RLU 值代入上述方程中，求出对应的浓度值，即为最低检测限。 3. 准确度：本试剂盒的回收率在 85% ～ 115% 之间。 4. 重复性：本试剂盒的相对变异系数（CV）≤ 8%。 分别将两份样本各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值（M）和标准差（SD）， 根据公式 CV=SD/M×100% 得出变异系数 CV。 5. 线性范围：本试剂盒的线性范围为 0.2 ～ 300μIU/mL。 将接近线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 6. 批间差：CV ≤ 15%。 7. 分析特异性： 干扰物质 检测浓度 交叉反应率 % 人胰岛素原 10ng/mL 0.0% C 肽 1000ng/mL 0.0% 类胰岛素生长因子 I 1000ng/mL 0.0% 人生长激素 1000ng/mL 0.0% 8. 药物干扰： 干扰物质 检测浓度 交叉反应率 % 诺和锐（Aspart） 1000mIU/L 9.12% 300mIU/L 3.31% 100mIU/L 0.0% 30mIU/L 0.0% 诺和平（Detemir） 1000mIU/L 12.42% 300mIU/L 8.96% 100mIU/L 1.34% 30mIU/L 0.0% 来得时（Glargine） 1000mIU/L 0.0% 300mIU/L 0.0% 100mIU/L 0.0% 30mIU/L 0.0% 优泌乐（Lispro） 1000mIU/L 0.99% 300mIU/L 0.0% 100mIU/L 0.0
116 | C肽（C-Peptide）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 2487.33 | i2400 | 1. 定标品的准确度：以定标曲线测定 C 肽国际标准品，相对偏差在 ±15% 的范围内。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 0.01ng/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），根据空白样本和 相邻校准品的浓度 -RLU 值的结果进行两点回归拟合得出一次方程，将 M+2SD 的 RLU 值代入上述方程中，求出对应的浓度值，即为最低检测限。 3. 准确度：本试剂盒的回收率在 85% ～ 115% 之间。 4. 重复性：本试剂盒的相对变异系数（CV）≤ 8%。 分别将两份样本各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值（M）和标准差（SD）， 根据公式 CV=SD/M×100% 得出变异系数 CV。 5. 线性范围：本试剂盒的线性范围为 0.01 ～ 30ng/mL。 将接近线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 6. 批间差：CV ≤ 15%。 7. 分析特异性： 检测浓度 交叉反应率 % 人胰岛素 300μIU/mL 0.0% 类胰岛素生长因子 I 1000ng/mL 0.0% 人生长激素 1000ng/mL 0.0
117 | 铁蛋白（Ferritin)测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1913.33 | i2400 | 1. 定标品的准确度：以定标曲线测定一定浓度的 Ferritin 国际标准品或经标化的样本，与理 论浓度的相对偏差在 ±15% 的范围内。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 1ng/mL。 3. 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 准确度：本试剂盒的回收率在 85%~115%。 4. 重复性：本试剂盒的变异系数（CV）≤ 8%。 5. 线性范围：本试剂盒的线性范围为 1~1500ng/mL。 将接近线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.99。 6. 批间差：CV ≤ 15%。
118 | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1530.67 | i2400 | 1. 准确度：用国家标准品作为样本进行检测，其测量结果的相对偏差应在 ±10% 范围内。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 0.5ng/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 3. 线性：本试剂盒的线性范围为 0.5 ～ 1200ng/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.99。 4. 重复性：本试剂盒相对变异系数（CV）≤ 8%。 将一个浓度较低（如 10ng/mL）的样本和一个浓度较高（如 100ng/mL）的样本各重复 测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值 M 和标准差 SD，根据公式 CV=SD/M×100% 得出变异系数 CV。 5. 批间差： CV ≤ 15%。 6. 准确度（定标品）：以定标曲线测定一定浓度的 AFP 国际标准品或经标化的样本，与理论 浓度的相对偏差在 ±10% 的范围内。
119 | 癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 1913.33 | i2400 | 1. 准确度：本试剂盒的回收率在 85% ～ 115% 之间。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 0.5ng/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 3. 线性：本试剂盒的线性范围为 0.5 ～ 1000ng/ml。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.99。 4. 重复性：本试剂盒的变异系数（CV）≤ 8%。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 准确度（定标品）：以定标曲线测定一定浓度的 CEA 国际标准品或经标化的样本，与理 论浓度的相对偏差在 ±10% 的范围内。
120 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 3444 | i2400 | 1. 准确度：本试剂盒的回收率在 85% ～ 115%。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 1.5U/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 3. 线性：本试剂盒的线性范围为 1.5 ～ 5000U/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.99。 4. 重复性：本试剂盒相对变异系数（CV）≤ 8%。 将不同浓度两份样本（如 30U/mL±6 U/mL 和 600 U/mL±100 U/mL）各重复测定 10 次， 计算 10 次测定结果的平均值 M 和标准差 SD，根据公式 CV=SD/M×100% 得出变异系 数 CV。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 准确度（定标品）：以定标曲线测定一定浓度的经参考体系定值的样本，相对偏差在 ±15% 的范围内
121 | 糖类抗原15-3（CA15-3)测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 3444 | i2400 | 1. 最低检测限：不高于 0.5U/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 2. 准确度：回收率在 85%~115%。 3. 重复性：变异系数（CV）≤ 8%。 4. 线性范围：0.5~300U/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 5. 批间差： CV ≤ 15%。 6. 抗干扰性： 当样本中含有以下浓度的干扰物时，测定未显示出干扰性（以测定结果相对偏差 ±15% 为 标准） 600mg/L 的 胆 红 素、1000mg/dL 的 血 红 蛋 白、2.00% 的 乳 糜 颗 粒、1000IU/mL 的 RF、滴度 160 的 ANA、HAMA 以及 5000U/mL 的 CA125 和 300U/mL 的 CA19-9。 7. HOOK（钩状）效应：测定 CA15-3 浓度为 20,000U/mL 的样本，结果仍然高于 300U/ mL。
122 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 3444 | i2400 | 1. 准确度：本试剂盒的回收率在 85% ～ 115%。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 0.6U/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 3. 线性：本试剂盒的线性范围为 1.0 ～ 1000U/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 4. 重复性：本试剂盒相对变异系数（CV）≤ 8%。 将不同浓度两份样本（如 40U/mL±8 U/mL 和 150 U/mL±30 U/mL）各重复测定 10 次， 计算 10 次测定结果的平均值 M 和标准差 SD，根据公式 CV=SD/M×100% 得出变异系 数 CV。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 准确度（定标品）：以定标曲线测定一定浓度的经参考体系定值的样本，相对偏差在 ±15% 的范围内。
123 | 总前列腺特异性抗原（t-PSA）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 3444 | i2400 | 1. 准确度：用国家标准品作为样本进行检测，其测量结果的相对偏差应在 ±10% 范围内。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 0.05ng/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 3. 线性：本试剂盒的线性范围为 0.1~60ng/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.99。 4. 重复性：本试剂盒相对变异系数（CV）≤ 8%。 将两份不同浓度的样本（如 4.0ng/mL±0.8ng/mL 和 30ng/mL±6ng/mL）各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值 M 和标准差 SD，根据公式 CV=SD/M×100% 得出 变异系数 CV。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 准确度（定标品）：以定标曲线测定一定浓度的 t-PSA 国际标准品或经标化的样本，相对 偏差在 ±10% 的范围内。
124 | 游离前列腺特异性抗原（fPSA）测定试剂盒（化学发光法） | KHB | 盒 | 100人份 | 1 | 3444 | i2400 | 1. 准确度：测定一定浓度的国家标准品，测定浓度与理论浓度的相对偏差在 ±15% 范围内。 2. 最低检测限：本试剂盒的最低检测限不高于 0.05ng/mL。 测定空白样本 20 次，计算 20 次测定结果均值（M）和标准差（SD），M+2SD 即为试 剂盒的最低检测限。 3. 线性：本试剂盒的线性范围为 0.1~30ng/mL。 将覆盖线性范围上限的高值样本进行系列稀释，计算实测值与理论稀释度之间的线性相关 系数 r，结果应大于或等于 0.9900。 4. 重复性：本试剂盒相对变异系数（CV）≤ 8%。 将两份不同浓度的样本（如 4.0ng/mL±0.8ng/mL 和 20ng/mL±4ng/mL）各重复测定 10 次，计算 10 次测定结果的平均值 M 和标准差 SD，根据公式 CV=SD/M×100% 得出 变异系数 CV。 5. 批间差：CV ≤ 15%。 6. 准确度（定标品）：以定标曲线测定一定浓度的 fPSA 国际标准品或经标化的样本，与理 论浓度的相对偏差在 ±10% 的范围内。
125 | 全自动免疫检验系统用底物液 | KHB |  | 2瓶/盒：125mL/瓶（i2400/i1800) | 1 | 861 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
126 | 清洗液 | KHB |  | 10L/瓶（i2400) | 1 | 191.33 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
127 | 样本稀释液 | KHB |  | 2瓶/盒：45ml/瓶 | 1 | 57.4 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
128 | i2400维护液 | KHB |  | 2瓶/盒：55ml/瓶 | 1 | 124.37 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
129 | i2400维护液 | KHB |  | 45.0ml×2瓶 | 1 | 124.37 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
130 | i2400反应杯/吸头 | KHB |  | 420测试(60*7) | 1 | 574 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
131 | 反应杯 | KHB |  | 500个/袋（i1800） | 1 | 574 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
132 | 废料盒 | KHB |  | 10个/袋（i1800） | 1 | 353.97 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
133 | 免疫复合非定值质控品/1×5ml | KHB |  | 1×5ml | 1 | 746.2 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
134 | 肿瘤标志物复合非定值质控品/1x2ml | KHB |  | 1x2ml | 1 | 1530.67 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光
135 | 样本稀释液 | KHB |  | 2瓶/盒：55ml/瓶（i2400/i1800) | 1 | 57.4 | i2400 | 适用于科华i2400全自动化学发光