**石河子大学“政采云平台”电子卖场在线询价单**

**一、项目名称：石河子大学第一附属医院兵团老年疾病医学研究中心无创呼吸肌、胰岛素泵、康复训练器采购项目**

**二、预算金额（元）:126600**

**三、商务需求**

（1）验收标准：验收标准：我公司保证提供的是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物我公司承诺货物是原包装且包装完好，经用户单位现场监督，当场拆封、安装。公司负责送货、现场安装调试， 提供货物的使用、操作培训。

（2）质保期：下肢关节康复器3年、无创呼吸机3年、胰岛素泵3年。

（3）售后服务：负责免费现场安装、校验、调试及试运行，直至设备正常运行。

免费为买方技术人员进行保养、维护、维修提供培训。

定期对设备进行巡回保养。

在质保期内，备故障响应时间：2小时；如遇紧急故障，维修工程师应于24小时内到达故障现场；故障设备修复期限自报修之日计算，不超过为2个工作日，逾期由中标公司提供备用机，同时质保期顺延。

质保期过后免收维修费，只收损件的工本费。

交货时向用户提供一套完整的中文技术资料，包括使用说明书等。

（4）付款方式：验收完毕15个工作日付清全款

（5）交货期：签订合同后30个工作日内到货

（6）交货地点：石河子大学第一附属医院住院三部十一楼老年医学科

**四、技术需求**

（1）釆购明细名称、数量

（2）拟购仪器设备类明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 合计 | 进口\国产 |
| 1 | 无创呼吸机 | 国产品牌。  屏幕：≥4.5寸 触摸屏，同屏显示工作模式、监测参数、设置参数、报警信息等。  液晶背光两种模式可调：常亮/渐暗。  无创通气模式：CPAP（持续正压模式）、S（自主模式）、T（定时控制模式）、S/T（自主/定时模式）、PC（压力控制模式）、MVAPS控制模式。  最大流速200L/min。  具备自动漏气补偿功能，最大补偿能力120L/min。  具备WiFi模块，可连接数据终端，与pad进行数据传输功能。  具备自动灵敏度技术和手动灵敏度技术。  具备压力释放技术，舒适度0-3，4档可调。  吸气触发灵敏度自动、1-6档可调。  呼气切换灵敏度自动、1-6档可调。  压力设置范围：  吸气正压(IPAP)：4-30 cmH2O  呼气正压(EPAP)：4-20 cmH2O  持续正压（CPAP）：4-20 cmH2O  压力上升时间：0.1-0.6s/自动。  潮气量范围：200-2000 ml。  吸气时间：0.5-3.0s。  呼吸频率：2-40BPM。  ★无创模式温度调节：29--34℃ ，step1℃空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。  理由：针对低氧血症病人，可以调节氧浓度  加湿方式：集成一体化加湿方式。  报警：氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、内部故障报警、检查水量报警、断电报警、WiFi通信异常报警、管道脱落报警、漏气报警、窒息报警、高/低呼吸频率报警、超温报警、高吸气压力报警。  ★连接管路：主动加温管路，采用加热丝外贴壁工艺。  理由：减少冷凝水发生，防止误吸。  ★消毒方式：便携式可充电臭氧发生器。  理由：消毒主机不受感染  ★转运模式：设备常按静音键3秒可进入转运模式。  理由：方便有转运需求的患者，转运使用。  配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶。  设备使用期限：大于9年，并在设备标签上显示。  呼吸机整机重量≤2.0kg，方便移动。 | 4万 | 1台 | 4万 | 国产 |
| 2. | 胰岛素泵 | 胰岛素泵技术参数  尺寸：长99mm \* 宽47mm \* 高20mm  ★装药方式：3ml笔芯直装（无需储药器）  理由：避免药物抽取中对药物产生污染。  ★供电模式：内置锂电池，同时支持7号干电池。  理由：充电使用减少专用电池使用成本。  蓝牙连接：支持  ★显示屏：彩屏，多种彩显方案  理由：多种彩屏方案，减少眼部疾病患者眼部刺激。  基础率分段：24/48段  输注频率：0～60次/小时  每次最小给药量：0.05 u（1u等于0.01毫升）  输注方式：基础输注，临基输注，大剂量输注，方/双波输注  ★基础率设置范围：0～35u/h  理由：大剂量阈值加大解决部分患者胰岛素抵抗的治疗局限。  基础率输注允差：±5%或±0.01u/h  临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～200%，持续时间设置范围0～24小时  ★大剂量设置范围：0～88 u  ★大剂量输注允差：±3%  理由：尽量减少剂量输注误差。  大剂量设置模式：常规模式、三餐模式、方/双波模式  大剂量向导计算器：有  ★大剂量输注速度：可调整，四种脉冲周期：5s、10s、15s、20s  理由：通过脉冲输注模式增强皮下胰岛素吸收效果，加强用药量判断准确度。  方/双波设置范围：输注剂量设置范围2～88 u；时间设置范围0～240分钟；快输设置范围0～90%，步进量10%  日总量最大值： 200u  螺杆复位形式：电机驱动  报警方式：铃声、振动  警示项目：阻塞、阻力大、低药量、药完、低电量、闹铃  回顾记录：日总量、基础率、大剂量、排气、报警记录各500条  CPU数量：双CPU  输注管路接口形式：PH2接口  IP等级：IPX7 | 3.1万 | 2台 | 6.2万 | 国产 |
| 3 | 下肢关节康复器 | 提供医疗器械注册证，注册证上产品名称为：下肢关节康复器。  适用范围：适用于下肢关节功能障碍患者进行被动康复训练。  固定功率：180W-200W，可自主调节；  额定电压：AC220-240V；额定频率：50Hz；  产品净重：≤10Kg；  -65转/分钟任意调节。自动模式从低速-高速-低速自动转换。产品尺寸：48\*28\*31cm（±2cm）  设备能够对脑梗中风偏瘫/脑瘫、关节多样化僵硬、截瘫、下肢发冷麻痹、四肢瘫痪、四肢发冷麻痹、帕金森综合症、神经絮乱、骨质疏松、术后长期卧床等需要主动或被动运动康复的老人或儿童进行有氧运动及康复训练。  手控器上配有液晶显示屏，有主动、被动、无极和自动四种训练模式可自由选择；  具有正反转功能，主动阻力是8个档位可调，每档阻力为0.1KG左右，被动速度是15-30-45-60转/分钟；无级模式从15  可分别对上肢、下肢进行康复训练，操作简单；  设备有防痉挛功能，在痉挛发生时可自动反转,快速减慢至停止；  采用三孔曲柄设计，灵活调整脚踏位置，适用不同身高人群使用；  具有五档定时功能，使用者可根据需要选择设定5、10、15、20、25分钟进行训练。  底座角度可调为：15、30、45、60度,安装升降底座，产品可放在床上使用。  企业取得国家级高新技术企业称号  省级质量标杆企业  企业取得国家优秀国产医疗器械产品目录证书  企业取得ISO9001:2015质量管理体系认证 | 1.23万 | 2台 | 2.46万 | 国产 |

**供应商需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴竞价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应竞价文件，响应文件按无效处理。**

**五、询价响应供应商的资格条件**：（未达到以下资格要求的，将被视为无效竞价响应）

1.按规定内容填写《兵团政府采购供应商信用承诺函》。

2.本项目不接受联合体投标。

**六、询价响应文件有效期60天。**

**七、询价响应文件组成**

1.询价响应文件电子版在规定区域内按要求盖章或签字。

2.含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，出现选择性报价或多个可选择产品方案的视为未实质性响应，响应文件按无效处理。

3.供应商需按照询价响应文件模板递交资料。

**八、询价响应报价要求**

1.由采购人（发包人）提供竞价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。

2.各供应商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。

3.成交原则：最低价评审法。质量和服务等均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。如供应商报价相同，按照（系统随机推选或提交响应文件先后顺序的方式）确定中选供应商。

**九、供应商须知**

1.供应商使用政采云系统进行响应，并在系统限定时间内完成响应。

2.兵团政府采购合同信用融资贷款是兵团财政局和人民银行乌鲁木齐中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁等问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购成交通知书和政府采购合同通过兵团政府采购网—“兵团政府采购信用融资服务平台”模块在线向金融机构申请贷款，无须抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》（兵财库〔2022〕31号）文件规定，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

3.本次采购严格落实财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）； 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）；财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）；《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》(兵财库〔2022〕31号）等政策文件要求。

**联系人：唐燕 联系电话：15001626282**

**此项目采购预算金额126600元（大写金额拾贰万陆仟陆佰圆整）。总报价如超预算，视同于无效报价。**

单位名称：石河子大学

2024年11月11日