

**主要参数**

1. 两种测试功能同时具备：

 ★TEOAE和DPOAE两种功能

二、测试手段：采用耳声发射技术

**TEOAE**评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算
刺激类型：Click（非线性）
刺激水平：60 70 83dBSPL
刺激速率：<= 50Hz
接收频率：841Hz ~ 4757Hz

显 示：曲线显示，参数显示。

**DPOAE**
评估方法：相位统计法

测试范围：984Hz到6000Hz
刺激类型：两个基本匹配的纯音

显示: DPOAE水平、测试进程、噪音水平、信噪比、波形

结果显示：DPOAE水平、噪音水平、信噪比

显示器：
操作语言：全中文测试界面
类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯
尺寸：4.3寸
分辨率：272×480像素
按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用
按键：电容式触屏按键

★内存：主机存储器可以储存2000个测试者资料

实时时钟：

机器与计算机连接时可与计算机同步；

数据接口：
电脑：USB数据接口

运输及存储环境
温度范围：-10～+40℃
湿度范围：20～80%（相对），不凝结
气压：500 hPa～1060 hPa
操作环境：
温度范围：10～40℃
湿度范围：30～80%（相对），不凝结
气压：700hPa～1060 hPa
患者安全：患者安全符合以下标准U2601-1、IEC 60601-2-26、IEC 60601-2-40：内部供电，BF型

电磁兼容标准：YY0505-2012

电源及电池
电池类型：可充电锂电池7.4V/2400mAh，满电8.4V
预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长）
电池等级指示器：4级电池等级指示器

PC接口：
接口类型：USB2.0，全速
USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA电流
打印机接口：
蓝牙连接

直流电源输入：
输入电压：12V DC ± 5%
TEOAE和DPOAE