72团医院集中采购申请表

 表式：附表1

单位名称：第四师72团医院 2024 年 5 月 7 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 采购项目具体的详细技术、规格、性能指标参数和配置方案 | 备注 |
| 设备采购项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称  | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 超短波电疗机 | 台 | 1 |

总预算 2 万 二、基本要求及服务1、设备为整机质保包括所有附件，在质保期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。2、要求到货设备为2021年后生产的最新机型，软件为最新版本。3、中标设备有网络信息传输需求的，与医院信息网络系统连接的，产生的所有费用包含接口费由中标单位承担，设备需配套工作站的由中标方免费提供包含计算机及附属设施4、投标产品注册证有效期不得小于6个月，或到期可提供新注册证，中标货物注册证应与投标时所提供的产品注册证一致,如无法提供，采购方有权退货。 5、中标产品所产生的一切费用（包含安装所需材料等）由中标商承担，供货方负责派厂家合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用，并提供完整的使用手册、操作视频等。6、中标方负责设备的首次计量检定。7、维修响应速度：如2小时内无法通过电话或远程维修解决问题，维修人员必须在接到故障报告24小时内到达现场。8、所有设备提供人员培训，教会为止。提供原厂维修培训，并提供产品维修手册。9、中标设备工作时如需配套使用耗材，投标时应说明，并提供耗材报价单（提供证明文件如自治区、伊犁州中标价等）。三、设备性能、配置要求及技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（1）超短波电疗机**技术参数振荡频率：40.68MHz±1.5%。最大输出功率：200W±20%。电子定时：定时精准，0-99分钟任意可调 （治疗结束自动停机并发出声音提示）输入功率：≤1000VA。机器类别：I类BF型 。输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。外形尺寸：460mm×390mm×980mm。**设备配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **部件编号** | **名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | —— | 设备主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | —— | 高频电缆 | 4 | 条 |
| 3 | —— | 电极板（240×200mm2） | 2 | 片 |
| 4 | —— | 电极板（200×130mm2） | 2 | 片 |
| 5 | —— | 电子管 | 4 | 支 |
| 6 | —— | 8W荧光灯管 | 1 | 支 |
| 7 | —— | 保险管 | 6 | 只 |
| 8 | —— | 电源线 | 1 | 条 |
| 9 | —— | 说明书 | 1 | 册 |
| 10 | —— | 6寸小螺丝刀 | 1 | 把 |
| 11 | —— | 合格证保修卡 | 1 | 张 |

重量：50Kg适应症炎症性疾病：软组织、五官和内脏器官的急性、亚急性炎症、慢性炎症急性发作等，如毛囊炎、疖、痈、蜂窝织炎、脓肿、溃疡、窦道、丹毒、甲沟炎、指头炎、手外伤后感染、乳腺炎、静脉炎、睑缘炎、外耳道炎、中耳炎、鼻炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎、喉炎、牙根尖炎、冠周炎、颌面间隙感染、支气管炎、肺炎、胃炎、肠炎、阑尾炎、肾炎、肾周围脓肿、膀胱炎、前列腺炎、等。疼痛性疾病：面神经炎、周围神经损伤、神经痛、肌痛、灼性神经痛、幻痛等。血管和自主神经功能紊乱：闭塞性脉管炎、雷诺现象、痔疮、血栓静脉炎等。消化系统疾病：胃肠功能低下、胃肠痉挛、胆囊炎、慢性溃疡性结肠炎、过敏性结肠炎等。软组织、骨关节疾病：肌纤维织炎、软组织扭挫伤、肌肉劳损、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、骨性关节病、骨折愈合迟缓、关节积血、关节积液。其他：伤口愈合迟缓、各期冻伤、支气管哮喘、胃十二指肠溃疡、急性肾功能衰竭、痛经、血肿、术后切口反应等。 |

四、响应时间及售后服务要求：1、中标设备除单独规定外质保三年, 质保期内维护保养每年两次，终身维修服务。并供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需 的材料和信息。2、厂家工程师对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次，且教会为止。3、质保期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品。 4、新疆境内设有维修机构，维修工程师不得少于2名。（提供工程师维修资质证明）5、接到用户报修电话后立即响应，24小时内到现场(节假日照常服务)开始处理故障。6、交货地点要求：采购方指定地点五、付款方式：招标完成签订购销合同后，中标方支付合同价款10%为履约保证金，全部货物到场并送达指定地点，安装调试完毕、经买方及其它有关部门检测验收合格后支付合同价款的100%.中标方支付的10%履约保证金，质保到期后（从验收合格之日起算）无质量问题支付，期间不计利息。 |

说明：1、本表为采购人确定采购项目需求。采购人应在本地区对采购标的的(本地)市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，并进行价格测算。采购需求应当完整、明确，包括(采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；采购标的的验收标准；采购标的的其他技术、服务等要求)。采购需求描述应当清楚明了、规范表述、含义准确,能够通过客观指标量化的应当量化。

 2、根据采购预算确定采购需求。