## 注射泵技术参数

1.★3.5英寸电阻屏（非电容屏）触摸屏，防止患者误触或水滴/药液溅落后形成误触。

2.通过升级可组合成6通道注射4通道输液的输注集成系统，一根电源线供电。提供实体照片。

3.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml。

4.≥8种注射模式可选，其中必须包含：速度模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式

5.★药量：至少具有选药量单位ng、μg、mg、g、U、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal等，药量范围：0.01-99999，增量0.01，出具检测报告或说明书。

6.注册注射精度：≤±2%，提供检测报告

7.注射速度范围：0.1-2000ml/h

8.快进速度范围：0.1-2000ml/h

9.★具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

10.阻塞级别：10级可选择，动态显示管路的压力状态

11.具备Anti-bolus功能，阻塞后自动反抽，防止大剂量药液瞬间进入患者体内。确保患者安全。

12.具备药物库功能，可选择药品名称。

13.输液中无需暂停可更改输液速度。

14.KVO速度：0.1-5ml/h可调

15.声音音量等级：可调10级报警音量

16.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

17.★字体放大功能≥3级

18.★可记录并导入治疗方案≥20种，将参数导入输液模式中。提供检测报告

19. 防尘防水等级IP34

20.充满电后，可使用时长≥10h@5ml/h

21.单台输液泵重量≤1.8kg

22.输液即将完成的提醒时间：1-30min可调

23.★无禁忌症，提供说明书或检测报告

24.使用年限10年

25.提供国家注册工程师培训的专业服务（提供证书或相关资料）

26.可连接同品牌中央监护系统（软件），提供中央监护系统注册证。