四师医院自行采购项目申请表 表式：附表1

单位名称：医学装备科 2024年 3 月 29日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 采购项目具体的详细技术、规格、性能指标参数和配置方案 | 备注 |
| 设备采购项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采 购 项 目  | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 开颅磨钻手柄（短） | 套 | 1 |

  合计金额1.2万元二、基本要求及服务1、**投标文件中需附产品说明、彩页、配置参数详细的产品资料及产品在政府集中采购的中标信息如：伊犁州中标价、北疆联盟中标价等**。2、设备为整机质保包括所有附件，在质保期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。3、要求设备到货时为2022年后最新机型，软件为最新版本。4、投标产品注册证有效期不得小于6个月，或到期可提供新注册证，中标货物注册证应与投标时所提供的产品注册证一致,如 无法提供，采购方有权退货。 5、中标产品所产生的一切费用（包含安装所需材料等）由中标商承担，供货方负责派厂家合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用，并提供完整的使用手册、操作视频等。6、中标方负责设备的首次计量检定。7、维修响应速度：如2小时内无法通过电话或远程维修解决问题，维修人员必须在接到故障报告24小时内到达现场。8、所有设备提供人员培训，教会为止。提供原厂维修培训，并提供产品维修手册。9、中标设备工作时如需配套使用耗材，投标时应说明，并提供耗材报价单（提供证明文件如自治区、伊犁州中标价、北疆联盟中标价等）。10、中标设备有网络信息传输需求的，必须与医院信息网络系统连接，产生接口费用由中标单位承担。设备需配套工作站的由中标方免费提供。**三、设备性能、配置要求及技术参数****开颅磨钻手柄（短）**1）、转速：60000rpm（Max）；最大转速与输出转速的误差应在±3%范围内。空载转速与满载转速的变动率应在5%范围内。2)、转矩：41.9mN.m（max）;3）、噪声：≤75 dB（A加权）;4）、手柄外壳温升（空载1890rpm，5min）：≦50℃；5）、磨头径向圆跳动不大于0.1mm；以上器械规格性能均需满足配套设备使用及使用科室要求。四、响应时间及售后服务要求：1.器械质保3年2.交货地点要求：采购方指定地点五、付款方式：货物到货并且验收合格后（产品应无质量问题、且证照及发票等手续齐全、价格合理、无其他纠纷）100%付款。卖方应当按照约定或者交易习惯向买方交付货物有关的单证和资料。（如：发票等）。卖方应当按照约定或者交易习惯向买方交付货物有关的单证和资料。（如：发票等）六、履约保证 招标完成签订购销合同后，中标方支付合同价款10%为履约保证金（或提供银行保函），合同履约完成后无质量问题无息返还履约保证金。 |

备注：以上设备性能、配置要求及技术参数的制定经使用科室与医学装备科共同讨论决策，论证结果一致同意通过。