## Sheet2
报价单
报价日期：2024年 月 日
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 公司报单价（元） | 公司报总价（元） | 质保期 | 备注
1 | 心电图机 | 一、基本要求 1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 1.3 显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等患者信息录入方式。 1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。 1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 1.10 接入医院心电图网络系统，费用含在报价中。 1.11负责安装至医院指定地点。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) *2.2 采样率：≥30000Hz。(提供注册检验报告证明) *2.3 频率响应：0.01Hz ~ 340Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 *2.6 耐极化电压：±900mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.8 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.9 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 *3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 具备平均模板功能。 3.10支持测量矩阵报告。 3.11 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.12 热敏记录纸：折叠纸。 3.13本机支持外接激光打印机。 3.14 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.15 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.16 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。 3.17 支持波形冻结与波形浏览功能。 3.18 支持报告打印预览功能。 3.19 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。 3.20 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 3.21 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。 3.22 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 五、配置 主机1台，导联线2条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 | 台 | 3 |  |  | 3年
2 | 全自动血液细胞分析仪 | 1.检测原理：采用三角度激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定； 2.报告参数≥27项（不含研究参数、直方图及散点图），研究参数≥6项。 3.进样方式：全自动封闭进样、手动开放进样，具有急诊插入功能； 4.5种检测模式：至少包含CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF检测模式； 5.单机进样器最大容量：60个样本； 6.血样模式：具有静脉全血、预稀释血、末梢全血检测模式； 7.样本用量：CBC+DIFF+CRP模式≤20ul； 8.检测速度：CBC+DIFF+CRP≥60个样本/小时；CBC+DIFF≥80样本/小时； 9.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能； 10.PLT线性范围：0~5000×109/L； 11.CRP线性范围：0.2~320mg/L； 12.携带污染：CRP≤0.5%,WBC≤0.5%, RBC≤0.5%； 13.操作系统：全中文操作分析报告软件； 14.设备可以同时输出常规CRP以及超敏CRP两项报告参数； 15.输出4个散点图和3个直方图，其中包括1个可视可旋转立体三维散点图； 16.CRP试剂加样模块采用独立的精密注射器分配CRP试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题； 17.具有可视化的方式监测仪器关键器部件或状态的自检功能； 18. 具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证结果准确（提供证明文件）； 19.质控品和校准品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品和原厂配套的校准品，并通过CFDA注册； 20.能提供一键维护功能，包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成； 21.具备异常细胞实时报警功能，有助筛查血液系统疾病； | 台 | 1
3 | 全自动尿液分析仪 | 1、测试原理：多波长反射光比色法 2、检测系统：采用图像传感器检测系统 3、检测波长数量：≥4个波长 4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试 *5、测试速度：≥260个样本/小时 6、试管进样机构最大容量：6个待测试管架，60个待测样本 7、显示：≥7.6英寸触摸式彩色液晶显示屏 8、存储器容量：≥26万条数据 9、试纸仓容量：≥200条试纸 10、尿样需求量： ≤2mL 11、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 12、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 13、滴样方式：矩阵式高速滴样 14、采样针清洗方式：正负压清洗 15、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口 16、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.86% *17、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.86% *18、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 配打印机、工作站电脑各一台，如需连接LIS 需承担接口费用 | 台 | 1
合计金额：
★1.提供清晰的营业执照、医疗器械经营许可证、二类医疗器械备案证、报价单，提供所投设备品牌型号、详细参数、产品注册证、产品彩页及参数偏离表，所报单价及合计高于预算最高单价及合计视为无效报价，报价即视为认可本项目全部要求。
★2.本次报价为一次性报价，成交原则为合理低价成交，恶意低价将视为无效报价，报价包含安装、人工、辅材、运输等一切费用。
★3.报价单文件名称为公司全称，文件包含要求的所有资料，必须按要求制成一个PDF文件，否则视为无效报价单。
★4.供应商如进行恶意质疑、投诉或在成交后不能按要求完成任务，将列入采购不良记录名单，拒绝与其进行任何购销活动。
★5.付款方式：无预付款，按具体要求配送，到货验收合格后支付货款。
报价公司（盖章）： 联系人： 联系电话： 我公司响应全部要求，保证所报价格真有效，无恶意报价，一旦成交，能够按照贵单位要求的质量、地点、时间等要求完成供货及售后服务。