动态血压招标技术参数

- 检测原理：示波法

- 监测时间：大于72小时

- 加压方式：智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度

- 测量范围：收缩压：60-260mmHg；舒张压：40-160mmHg；脉率：30-180bpm        压力显示范围：0-280mmHg

- *测量精度：压力：±2mmHg  脉搏：±5%（提供检测报告证明）

- 袖带：袖带可替换，可酒精或消毒液清洁

- 安全系统：超压保护：袖带压力超过最大压力时，放气阀打开自动放气

- 急停保护：测量时，可快速释放压力

- 测量模式：自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表；自动补测；支持手动插入测量

- 时钟：公历24小时模式时钟

- 数据端口：标准USB2.0数据接口

- 软件功能：全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）

- 注册认证	CFDA认证,计量器具型式批准证书

- 性能标准：应符合YY0670-2008《无创自动测量血压计》的规定、提供证明

- 专用标准：应符合YY0667-2008《第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》的规定，提供证明

- 品牌电脑和打印机一套

- 动态血压采集盒2个