牙科综合治疗机

一、技术参数：

二.工作条件

供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min

水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min

三.治疗椅

（1）椅面为优质皮革面料一次压注成型，柔软、平滑、易于清洗、消毒。

（2）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。

（3）座椅电动升降；座椅最大承重≥200 kg

（4）折叠式双关节头枕，可单手进行调节；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节；头枕可伸缩，适用于不同年龄和不同身高的患者需求。

四.工作台

（1）微电脑控制系统，设置键、急救位、复位键、口腔灯开关、漱口水开关、冲盂水开关、水杯加热开关、观片灯键，座椅靠背运动按键。
（3）器械盘内部阀体采用全铜材料，阀体膜片选用进口膜片，故障率更低。

（4）器械盘内部有水路防回吸设计，防止交叉感染的发生。

（5）六联手机挂架，配置三枪一支，国标高速手机管2条，国标低速手机管1条，还同时加装洁牙机、光固化机，能最大化的满足医生临床需要。

- （6）手机管和三用枪外管，采用高抗撕硅胶材料，表面静电喷涂，易清洁，不易发黄。

（7）手机螺旋套采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易滑牙。

五.治疗箱

（1）主箱体可进行≥60°旋转，箱体门板采用磁吸式设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，方便维修和四手操作，箱体内部水气路和电路进行分区，有阻隔板。

（2）配置热水系统，24V低压恒温防干烧热水器，水温维持在40±5°度。
（3）陶瓷痰盂采用可拆卸设计，方便清洗与维护，整体可≥90°旋转。

（4）陶瓷痰盂直径≥230mm，深度≥84mm；患者的吐痰时不易飞溅。

（5）陶瓷痰盂配有下水过滤网，可拆卸清洗、浸泡消毒。
六.助手位
（1）助手盘操作界面，设有水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键、口腔灯键等功能键。

- （2）助手盘配备器械挂架，配置三用枪一支，强吸，弱吸各一支。

（3）助手盘有置物平台，配有防污垫，可高温高压消毒。

（4）吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。

七.口腔灯

（1）LED感应反射口腔灯，一键防固化模式。
（3）口腔灯灯头可旋转，提供最佳的照明位置；可用按键控制或无级感应控制。

- 八.脚踏
（1）多功能单脚踏；

九.其他

（1）一级水过滤系统，配有网过滤器，有效保护机器内部阀体。

（2）整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

十.医生椅

多功能医师座椅符合人体工程学设计，金属材质五星脚，静音脚轮，座椅高度可调。

十一.配一台一拖二的空气压缩机

二、产品配置：

| 标准配置 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗机 | 1台 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | 反射式口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 医师座椅 | 1张 |
| 6 | 主控操作系统 | 1套 |
| 7 | 脚踏控制系统 | 1套 |
| 7 | 助手单元 | 1套 |
| 8 | 自动恒温给水装置 | 1套 |
| 9 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 10 | 过滤系统 | 1套 |