## 批阅单（项目）心电图机 (hidden)
新 疆 生 产 建 设 兵 团 第 七 师 卫生局
公 文 批 阅 单
请示单位 | 一二五团医院
承 办 人 | 李燕 | 联系电话 | 18899023279
请示名称 | 新疆生产建设兵团第七师一二五团医院医疗设备采购
请示内容
一二五团医院的医疗设备由于使用年限较长经常影响工作，为更好地开展工作，按照预算计划，需要招标统一采购 心电图机一台，预计采购金额30000元（人名币大写：叁万元整）附统一采购明细表一份。资金来源：2019年全民健康体检项目资金，未超本年预算。
院领导
卫生局批示

## 申请（项目） (hidden)
七师行政事业单位统一采购申请表
采购单位 | 第七师一二五团医院 | 负责人 | 向伟 | 电话 | 13999711605
日 期 | 2019-09-11 | 经办人 | 李燕 | 电话 | 18899023279
采购项目名称 | 新疆生产建设兵团第七师一二五团医院医疗设备采购（附采购清单）
采购内容 | 1、心电图机
用 途 | 用于一二五团医院医疗设备更新
资金来源 | 总额（元） | 财政拨款（元） | 上级补助（元） | 自筹（元）
| 30000 | 30000
资金支付方式 | 国库集中支付（元） |  | 采购中心统一支付（元）
30000
采购单位领导意见 |  |  | 上级主管部门意见
年 月 日 （签章） |  |  | 年 月 日 （签章）
财政（财务）审核意见
预算审核 | 财务局资产审核 | 财务局采购办审核 |  | 财务局领导审批
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日（签章） |  | 年 月 日
1、采购单位对采购项目需提供详细的采购方案并附表后（即技术参数、型号规格、供货时间、供应商提供的服务等）。
2、项目资金需附拨款文件。

## 项目 明细 (hidden)
一二五团医院采购货物需求表
单位名称（盖章）：新疆生产建设兵团第七师一二五团医院
项目名称：新疆生产建设兵团第七师一二五团医院医疗设备采购
序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数（规格、型号等配置要求) | 交货地点 | 单价 | 总价
1 | 心电图机 | 1 |  | 一二五团医院 | 30000 | 30000
| 合计 |  |  |  | 30000 | 30000
联系人：李燕 |  |  | 联系电话：18899023279 | 单位领导：向伟

## 项目 明细 （卫生室） (办公用品) (2)
一二五团医院采购货物需求表
单位名称（盖章）：新疆生产建设兵团第七师一二五团医院
项目名称：新疆生产建设兵团第七师一二五团医院专用设备采购
序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数（规格、型号等配置要求) | 交货地点 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 离心机 | 1 |  | 最高转速 6000rpm 最大相对离心力 5474xg 最大容量 300mlx4 转速精度 ±10rpm 定时范围 0~99h59min59sec 电源 AC220V 50Hz 整机噪声 ≤58dB (A) 外形尺寸 470 x 620 x 420 (LxWxH) mm 重量 65kg 孔数 56x5ml | 一二五团医院 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
°

## Sheet3 (hidden)
一二五团医院采购货物需求表
单位名称（盖章）：新疆生产建设兵团第七师一二五团医院
项目名称：新疆生产建设兵团第七师一二五团医院医疗设备采购
序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数（规格、型号等配置要求) | 交货地点 | 单价 | 总价
1 | 多功能数字化X射线摄影系统（动态平板DR） | 1 | *1.X射线管组件 进口球管，提供报关单1.1 焦点：小焦0.6X0.6mm、大焦1.2X1.2mm 1.2 最高输出电压：150KV 1.3 球管热容量：≥300KHU*2.高频高压发生器 与整机为同一品牌，提供第三方检验报告 2.1 功率：≥50kW;2.2 摄影最大管电压：≥150kV;2.3 摄影管电流: ≥650mA； *3.动态平板探测器 要求与DR厂家品牌保持一致（提供证明文件），要求一块动态平板探测器可以进行透视与拍片（不接受影响增强器+平板组合式及CCD动态探测器）3.1 材质：非晶硅-碘化铯整板非拼接 *3.2 透视和拍片视野范围：≥17x17英寸（提供第三方检验报告） 3.3 摄影像素：≥900万*3.4 最大透视像素：≥200万3.5 在动态过程中点片矩阵：≥2880*2880*3.6 点片摄影准备时间：≤0.8s（提供第三方检验报告）*3.7 输出灰阶：16Bit，3.8 静态片极限空间分辨率：≥3.5LP/MM（提供第三方检验报告）*4.图像处理系统 拥有自主研发的动态平板软件著作权，保证可以对用户升级（提供动态平板软件著作权证书）4.1 病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、回放，自动调窗，自动裁剪，自动发送；图像处理：图像校正，图像翻转，EAE图像处理增强，IEQ图像处理；图像观察：查看静态图像、查看动态影像、窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原； 病历报告：病人信息自动加载、专家模板4.2 胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印； 4.3 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站。 *4.9 为了保证系统良好的匹配性和维护的便利性，高压发生器、软件系统、动态平板探测器、整机为同一厂家生产（提供第三方检验报告）5、动态遥控床 要求为DR厂家自主研发生产（提供整机检验报告为证明文件） 5.1 一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，可实现动态成像及全数字化成像功能；采用低吸收剂量的高强度床板。5.2 床面横向移动距离：≥250mm *5.3 床式结构，SID最大可达1.8米，最小SID可达1.0米；*5.4 诊断床水平位时，球管可随立柱左右旋转角度：≥-35°～35°；5.5 床身转动范围：≥-15°～90°； *6.5 整机保修一年，核心部件动态平板探测器免费保修五年（提供生产厂家的售后服务承诺书）； 7、3M医显 国际进口知名品牌，具备CCC安全认证， 整机保修五年； 7.1 显示器含专业质控软件，保证系统在使用周期内完全的DICOM 顺应；7.2 屏幕尺寸≧21.3英寸，LED背光源； 7.3 显示器灰阶输出：原始计算10bit； 显示器分辨率≧2048 x 1536；7.4 显示器像素点距≦0.2115mm 7.5 显示器带有前传感器；*7.6 最大亮度≧2000cd/m27.7 对比度≧1500:1，可视角度≧178°；*7.8 响应时间 ≦14ms；*7.9 DVI-D+DP数字信号输入； 8.干式胶片打印机 要求为知名品牌*8.1 丞相原理：激光成像 8.2 胶片尺寸：14″×17″（35×43cm）、11″×14″（28×35cm）、10″×12″（25×30cm）、8″×10″（20×25cm）可供选择8.3 像素大小：78.6μm8.4 图像格式：1，2，4，6，8，9，12，15，16，20，24，30，35 8.5 输出分级：16384级别（14 bits）8.7 处理能力：45张/小时（14"x17"） 8.8 输入接口：10/100/1000 Base-T以太网端口集成DICOM接口，支持从DICOM打印模态进行打印使用PrintIV.ID连接非DICOM模态8.9 功率：100-120V±10％（50/60HZ）9A200-240V±10％（50/60HZ）5A 8.10 操作条件温度：15℃-33℃（59-91F），相对湿度：20%-80%（无冷凝形成）8.11 供 片 盒：单通道(标准) | 一二五团医院 | 1000000 | 1000000
2 | 全自动生化分析仪 | 1 | *1 产品要求 国内知名品牌，性能稳定，生产厂家需获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证；2 主要技术性能*2.1 测量速度 生化比色分析恒速≥900 测试/小时,可选配ISE模块2.2 测量方法 要求具备终点法，两点法，速率法等2.3 急诊检测能力 急诊样本优先检测*2.4 糖化血红蛋白检测 具有机内自动溶血功能 2.5 光学系统 2.5.1 分光方式 光栅后分光方式2.5.2 波长数量及范围 波长数量≥12个；范围要求340nm-800nm任选,光栅后分光 2.5.3 吸光度线性范围 0 Abs -3.3Abs2.6 温控系统 *2.6.1 温控方式 恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37C0.1C*2.6.2 制冷方式 采用水媒介均匀制冷方式2.7 样本系统 2.7.1 样本针功能 具有凝块检测功能，液面探测功能2.7.2 样本量 2ul–30ul,0.1 ul步进 2.7.3 同时在线样本位 无需扩展≥140个2.8 试剂系统 2.8.1 试剂量 20ul–300ul,1 ul步进 2.8.2 同时在线分析项目 同时在线分析项目≥132个项目2.8.3 试剂冷藏 具有24小时试剂冷藏功能 2.8.4 试剂开放程度 可厂家配套，也可完全开放2.9 反应系统 2.9.1 反应位 无需扩展≥150个*2.9.2 反应杯材质 耐酸碱，抗蛋白及脂类吸附，低成本的UV光学塑料杯2.9.3 反应时间 不低于10分钟，加长模式下不低于22分钟 2.10 其它系统 2.10.1 清洗系统 全自动温水清洗反应杯*2.10.2 分注定量系统 高耐磨陶瓷芯分注泵2.10.3 搅拌系统 ≥2个 3 产品配置3.1 工作软件 配备中文软件系统 3.2 装机配套试剂 配备装机试剂一套 4 售后服务4.1 安装培训 免费安装、调试、人员培训4.2 售后服务机构 厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商4.3 服务响应 工程师2小时内响应，24小时到位服务。4.4 质保期 整机质保一年；终身免费维护，保证配件5年以上供应期 5 产品及企业相关资质要求*5.1 产品资质要求 为确保投标产品的质量及市场的认同，所投仪器同速度机型上市时间≥8年（需提供注册证明）*5.2 认证要求 具备并提供CE认证，国内产品同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证,获得国家技术创新示范企业称号。*5.3 系统配套性要求 具有原厂配套试剂、校准品和质控品；同一授权公司可提供试剂配套项目≥60项 | 一二五团医院 | 350000 | 350000
3 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 6.系统技术参数及要求 6.1 二维灰阶成像单元 6.1.1扫描线：每帧线密度≥230超声线 6.1.2焦点个数：≥10个（提供图片证明） 6.1.3★ 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。（提供证明图片） 6.1.4TGC: ≥8段 6.1.5LGC: ≥2段 6.1.6★动态范围: ≥270，可视可调（提供图片证明） 6.1.7增益调节≥200 6.1.8伪彩图谱: ≥12种 6.1.9声功率≥100%，步进1 6.1.10彩色多普勒成像单元 6.1.11包括速度、能量、方向能量显示等 6.1.12显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI 6.1.13增益调节≥200 6.1.14壁滤波≥10档可调 6.1.15智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转 6.1.16彩色基线调节：±15级可调 6.2 频谱多普勒成像单元 6.2.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 6.2.2 显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等 6.2.3 PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量 6.2.4 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节 6.2.5 取样容积：1-20mm 6.2.6 零位移动：≥8 级 6.2.7 快速角度校正 6.2.8 支持频谱自动测量 6.3 可选配实时三维成像单元 6.3.1★渲染模式≥8种（提供证明图片）包括：表面模式、骨骼成像、梯度亮度、X-Ray成像、深度成像、最小回声成像、光影成像、骨骼深度成像 6.3.2智能光源仿真成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，并支持≥8种光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果 6.3.3光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除部分组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像。 6.3.4骨骼深度模式，在骨骼模式的基础上叠加深度距离信息，增加立体感、提高细节分辨率 6.3.5 截面功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现，可支持A/B、B/C、A/C、A/B/C 4种显示模式 6.3.6 断层切片成像，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥24幅不同深度图像。 6.3.7 卵泡自动测量，在3D立体数据下，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。最大可显示20组数据。 6.3.8★ 支持智能胎儿脸部识别，通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织，可减免医生反复采集和剪切操作，提高效率。 | 一二五团医院 | 800000 | 800000
| 合计 |  |  |  | 2150000 | 2150000
联系人：李燕 |  |  | 联系电话：18899023279 | 单位领导：向伟

## Sheet1 (hidden)
序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数（规格、型号等配置要求) | 单价 | 总价
1 | 台式机电脑 | 8 | 屏幕：21.5英寸、分辨率：1920*1080，处理器：i7-6700，内存容量：8GB,主硬盘：112GB，集成显卡 | 6000 | 48000
2 | 笔记本电脑 | 1 | 屏幕：13.3英寸，分辨率：1920*1080，处理器：intel i3，内存容量：4GB，主硬盘：128G固态，集成显卡 | 8000 | 8000
3 | 打印机 | 6 | 激光打印机 | 1000 | 6000
4 | 照相机 | 1 | 尼康D7200,3.2英寸，123万像素液晶屏，存储介质：SD卡、SDHC卡、SDXC卡 | 6000 | 6000
| 合计 |  |  | 21000 | 68000
5 | 空调 | 1 | 立柜式，冷暖，匹数：2匹 | 5000 | 5000

## Sheet2 (hidden)
序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数（规格、型号等配置要求) | 单价 | 总价
1 | 一体机电脑 | 18 | 联想AIO520致美一体机台式电脑23.8英寸（i5-7400T 8G 1T+128SSD R530 2G 显卡） | 5200 | 93600
2 | 复印、打印、扫描一体机 | 1 | SHARP MX-2658NV | 8000 | 8000
3 | 打印机 | 8 | 惠普M106W | 1000 | 8000
4 | 传真机 | 1 | 惠普M1216nfh | 2500 | 2500
5 | 移动硬盘 | 1 | 希捷Expansion新睿翼1TB黑钻版 | 500 | 500
| 合计 |  |  |  | 112600