## 便携式全数字彩色超声诊断系统参数

1、镁铝合金外壳设计，超轻机身，给用户提供真正的便携体验。

2、*整机重量≤4.6KG.

3、 *15寸高分辨率彩色液晶显示器，开合倾斜角度: ≥170°（提供证明图片）

4、*10寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制.

5、*双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示

6、屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤33s 关机≤5s

7、弹性成像  组织硬度敏感性高，重复性强，操作者依赖性较低适用于乳腺、甲状腺等检查（提供证明图片）

8、解剖M型成像：≥3条取样线或支持用户自行编辑采样线

9、图片回放:B模式 最大: ≥90000帧，Color：最大：≥20000帧

10、120G 内置 支持选配512G 1TB  SSD硬盘

11、二维灰阶（B）动态范围:30-300dB（提供证明图片）

12、TGC分段调节≥8段，LGC≥8段,通过触摸屏实现操作（提供证明图片）

13、最大探测深度：≥42CM（提供证明图片）

14、频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组。

15、*频率范围：1.0-17.0HMz（依赖不同探头）

16、彩色多普勒（Color）

17、脉冲多普勒（PW）

18、取样容积: 0.5-40mm 分级可调（提供证明图片）

19、连续多普勒（CW）

20、探头频率：频率带宽1.0-17.0 MHz（依赖不同探头）（提供证明图片）

21、腹部凸阵探头一把、浅表线阵探头一把

128团分院

2024年11月28日