**电动综合手术床技术要求**

1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，
2. 手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。
3. 手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。
4. 手术床承重≥185kg。
5. 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开并90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。
6. 独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。
7. 手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。
8. 技术参数：
* 手术床长度≥2030 mm
* 手术床宽度≥500 mm
* 床面高度可调范围：680 mm /1030 mm
* 台面前后倾角度：±26°
* 台面左右倾角度：±21°
* 背板折转角度：+80°/-40°
* 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°
* 头板折转角度：+45°/-90°
* 台面平移距离≥300mm
* 基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个，眼科手术头托一套。