- 献血屋医疗设备采购清单、技术参数、配置及其他要求

- 一、医疗设备采购清单

| 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用储血冰箱 | 冰山松洋 | MBR-500 | 1台 | 3年 |
| 医用试剂冰箱 | 澳柯玛 | YCD-208 | 1台 | 3年 |
| 采血称 | 苏密科 | CZK-IIC | 3台 | 2年 |
| 热合机 | 苏密科 | GZR-IIA | 2台 | 2年 |
| 自动血压计 | 欧姆龙 | HBP-9030 | 1台 | 2年 |
| 低温水平离心机 | 山东百欧 | TDL-360R | 1台 | 2年 |
| 普通离心机 | 湘鹰 | TD4Z-WS | 1台 | 2年 |

- 技术参数、配置及其他要求

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 一 | 主要技术参数要求 |
| 1 | 医用储血冰箱 |
| 1.1 | 风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃(环境温度10℃~35℃)范围内。 |
| 1.2 | 电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。 |
| 1.3 | 有效容积：510L。 |
| 1.4 | 外箱尺寸(W×D×H)：850×810×1835mm。 |
| 1.5 | 内箱尺寸(W×D×H)：730×605×1157mm。 |
| 1.6 | 净重：165kg。 |
| 1.7 | 外部材料：喷涂钢板。 |
| 1.8 | 内部材料：喷涂钢板。 |
| 1.9 | 压缩机：采用预装进口全封闭压缩机。 |
| 1.10 | 制冷剂：R134a(环保型)。 |
| 1.11 | 门：带有热反射膜的发泡玻璃大门及五扇有机玻璃内门，防止冷量外泄；具有自动化霜功能，防止高湿度结霜。 |
| 1.12 | 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。 |
| 1.13 | 额定输入功率：270W。 |
| 1.14 | 检测孔1个(32mm左侧一处)。 |
| 1.15 | 整机装载量为200袋400ml血袋。 |
| 1.16 | 配备脚轮以及止动底角，内设LED照明灯。 |
| 1.17 | 双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。 |
| 1.18 | 带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。 |
| 1.19 | 配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜。 |
| 1.20 | 采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动。 |
| 1.21 | 标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面。 |
| 1.22 | 配有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。 |
| 1.23 | 安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警。 |
| 1.24 | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警68小时。 |
| 2 | 医用试剂冰箱 |
| 2.1 | 有效容积：208L（冷藏室138L；冷冻室70L）。 |
| 2.2 | 外部尺寸：541*613*1434mm |
| 2.3 | 内部尺寸：冷藏室431*480*655mm 冷冻室389*445*502mm |
| 2.4 | 温控：微电脑控制，LCD数字显示，具有自动低温补偿功能，无需手动调节。 |
| 2.5 | 强制风冷系统，箱内温度恒定控制在冷藏2℃～8℃，冷冻-10℃ ～26℃。 |
| 2.6 | 报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警；报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警。 |
| 2.7 | 多重保护功能：开机延时、停机间隔、传感器故障比例开停安全运行模式。 |
| 2.8 | 内胆、保温：箱体外壳预涂冷板，内胆抗氧化高强度PS板，抗菌防腐，全无氟环戊烷高密度聚氨酯泡沫。 |
| 2.9 | 压缩机：采用名牌压缩机，效率高、噪音低，功率105W，节能环保。 |
| 2.10 | 双门立式，安全双门锁设计，防止随意开启。 |
| 2.11 | 宽电压带设计，适合187V～242V电压下使用。 |
| 2.12 | 内设照明灯，存取物品一目了然。 |
| 2.13 | 搁架:3层注塑篮筐，1个抽屉设计，方便存储样本。 |
| 3 | 采血称 |
| 3.1 | 采液量：50～1000ml。 |
| 3.2 | 液体比重：1.05g/ml。 |
| 3.3 | 分度值：2ml 或2g。 |
| 3.4 | 摇摆角度：13°±2°。 |
| 3.5 | 摇摆频率：30±2次／分。 |
| 3.6 | 电源：AC220V，50Hz。 |
| 3.7 | 输入功率：≤40W。 |
| 3.8 | 工作环境：0℃～40℃室内。 |
| 3.9 | 报警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示。 |
| 3.10 | 采液控制量(ml)：100、200、300、400。 |
| 3.11 | 外形尺寸(mm)：170×275×150 (宽×深×高)。 |
| 3.12 | 采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血。 |
| 3.13 | 通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷。 |
| 3.14 | 计量单位ml、g可一键转换。 |
| 3.15 | 大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液。 |
| 3.16 | 托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁。 |
| 3.17 | 具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性。 |
| 4 | 热合机 |
| 4.1 | 电源电压：AC220V，50Hz，3档可调。 |
| 4.2 | 电源输入功率：200VA。 |
| 4.3 | 工作方式：自动热合。 |
| 4.4 | 封口速度：≥18次/分。 |
| 4.5 | 适用管径：外径Φ3～Φ6mm。 |
| 4.6 | 外型尺寸：150×330×235（mm）（宽×深×高）。 |
| 4.7 | 重量：6.5kg。 |
| 4.8 | 无污染、不破坏液体质量。 |
| 4.9 | 性能可靠，操作便捷。 |
| 4.10 | 封口牢固不渗漏。 |
| 4.11 | 热合面无需剪刀，轻拉即开。 |
| 5 | 自动血压计 |
| 5.1 | 测量原理：示波法。 |
| 5.2 | 显示屏：LCD显示屏。 |
| 5.3 | 测量位置：左右臂均可。 |
| 5.4 | 适应臂周范围：17～42cm。 |
| 5.5 | 测量范围：血压量程，0～299mmHg；脉博数，40～180次/分。 |
| 5.6 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。 |
| 5.7 | 测量精度 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）。 |
| 5.8 | 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。 |
| 5.9 | 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）。 |
| 5.10 | 平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值。 |
| 5.11 | 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来。 |
| 5.12 | 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图。 |
| 5.13 | ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器。 |
| 5.14 | 抗菌设计对应：外壳，抗菌树脂；袖带，抗菌布套。 |
| 5.15 | 臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 |
| 5.16 | 语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果。 |
| 5.17 | 用户教育：根据测量结果，显示提示信息。 |
| 5.18 | 通信数据输出：USB数据传输。 |
| 5.19 | 外形尺寸\重量： 宽460mm×高270mm×宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG。 |
| 6 | 低温水平离心机 |
| 6.1 | 微机变频控制系统，高清IPS电容触摸屏，液晶显示。 |
| 6.2 | 采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统。 |
| 6.3 | 25组程序存储空间，9档加减速度控制，停机无回荡功能。 |
| 6.4 | 采用质量可靠的压缩机组，制冷加热双回路设计，精确控温。 |
| 6.5 | 运行中可随时更改参数，无需停机。 |
| 6.6 | 采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量可达15克。 |
| 6.7 | 具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用。 |
| 6.8 | 水平转子最高转速（max.speed)：5000r/min。 |
| 6.9 | 水平转子最大相对离心力(max.rcf)：3630×g。 |
| 6.10 | 噪音（Noise）：≤50dB。 |
| 6.11 | 升速时间：＜35s；降速时间：＜45s（制动模式）。 |
| 6.12 | 转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min。 |
| 6.13 | 外形尺寸 Dimension（mm）：深≤450，宽≤350，高度≤430。 |
| 6.14 | 容量配置：5mlx24支。 |
| 6.15 | 容量配置：8mlx16支。 |
| 7 | 普通离心机 |
| 7.1 | 最高转速：4000r/min。 |
| 7.2 | 转速精度：±10rpm。 |
| 7.3 | 最大容量：24×10ml。 |
| 7.4 | 最大相对离心力：2680xg。 |
| 7.5 | 电机：无刷直流电机、微机控制。 |
| 7.6 | 定时范围：0～99min。 |
| 7.7 | 噪声：≤50dB(A)。 |
| 7.8 | 电源：AC220v ＆110V，50Hz，2A。 |
| 7.9 | 外形尺寸：450×340×270（L×W×H）。 |
| 7.10 | 重量：19kg。 |
| 二 | 主要配置要求 |
| 1 | 医用储血冰箱（单台配置） |
| 1.1 | 主机一台 |
| 1.2 | LED灯 |
| 1.3 | 钥匙1套 |
| 1.4 | 网架5层5个 |
| 1.5 | 温度监控模拟盒2个 |
| 1.6 | 温度记录仪安装光盘1个 |
| 1.7 | USB数据线一条 |
| 2 | 医用试剂冰箱（单台配置） |
| 2.1 | 主机一台 |
| 3 | 采血称（单台配置） |
| 3.1 | 主机一台 |
| 3.2 | 电源线一条 |
| 4 | 热合机（单台配置） |
| 4.1 | 主机一台 |
| 5 | 自动血压计（单台配置） |
| 5.1 | 主机一台 |
| 5.2 | 电源线一条 |
| 5.3 | 袖套二副 |
| 6 | 低温水平离心机（单台配置） |
| 6.1 | 主机一台 |
| 7 | 普通离心机（单台配置） |
| 7.1 | 主机一台 |
| 三 | 其他要求 |
| 1 | 供应商资格 |
| 1.1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 |
| 1.2 | 特定条件：采购产品属于医疗器械的，应提供医疗器械经营资质。 |
| 1.2.1 | 中标后、签合同前提供资料： a.提供医疗器械注册证复印件； b.医疗器械生产或经营许可证或备案凭证复印件； c.营业执照复印件； d产品授权书； e.保修承诺书； |
| 1.2.2 | 所有复印件需加盖单位公章（原件备查）； 资料应真实有效，若未能提供，或虚假提供，则取消其中标资格，并保留追究其相应法律责任的权利。 |
| 1.3 | 不接受联合体招标。 |
| 2 | 产品验收及服务要求 |
| 2.1 | 报价中包含：设备安装时所有配件费、人工费及差旅费等费用。 |
| 2.2 | 到货期：签订合同后两个月内。 |
| 2.3 | 设备必须是全新的（国产设备生产时间应在验收日期前六个月内，进口设备生产时间应在验收日期前十二个月内）。 |
| 2.4 | 安装地点：医院指定地点。(发货前和拆箱安装前需与相关收货人员、验收人员沟通，确定具体收货、验收的时间和地点。) |
| 2.5 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。 |
| 2.6 | 验收标准：应满足产品采购要求的技术参数，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 3 | 付款方式 |
| 3.1 | 产品验收合格后三个月支付合同全款。 |