货物需求一览表及技术规格要求

- 概述

- 因新冠肺炎防控工作需求，按照国家有关政策和法规要求，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，我院现对高端62排124层螺旋CT进行采购，欢迎具有资质的经营企业报价。

- 本次招标采购设备为多层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、质量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 主要技术规格要求 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT | 1套 | 要求最新机型和最新的硬件、软件版本。 机架物理转速：0.35秒/360（不接受等效值） 探测器列数：62排 滑环类型：低压滑环 轴位扫描成像：124层/360 集成化整板（非拼接板）探测器 | 合同签定后15个工作日内 | 医院指定地点 |

三.设备技术要求及相应配置

|  |  | 招标要求 | 投标方响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 资质要求 |  |  |  |
| 1 | 产品认证 | 提供国家医疗器械注册证（CFDA）或受理函 |  |  |
| 2 | 公司资质 | 浙江省内具有相应的医疗器械经营资质、持有GE公司的有效授权书。 |  |  |
| 二、 | 生产厂家 |  |  |  |
| *1 | 影像链 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 |  |  |
| 三、 | 主要参数 |  |  |  |
| 1 | 机架系统 |  |  |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≤70cm，≥65cm |  |  |
| 1.2 | 机架倾角 | ≥±30° |  |  |
| 1.3 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |  |
| 1.4 | 球管焦点到等中心点的距离 | ≤55cm |  |  |
| 1.5 | 球管焦点到探测器的距离 | ≤95cm |  |  |
| 1.6 | 机架内部冷却方式 | 风冷 |  |  |
| 1.7 | 机架驱动方式 | 高精度数字钢带 |  |  |
| 1.8 | 机架控制面板 | ≥2套 |  |  |
| 1.9 | 机架触摸液晶屏幕配置 | 有 |  |  |
| 1.10 | 机架病人信息显示 | 有 |  |  |
| 1.11 | 机架触摸屏体位选择 | 有 |  |  |
| 1.12 | 机架液晶屏操作流程动画演示 | 有 |  |  |
| 1.13 | 机架液晶屏儿童安抚动画演示 | 有 |  |  |
| 2 | 探测器 |  |  |  |
| 2.1 | 探测器类型 | 要求提供最新集成化整板探测器 如：视网膜探测器、光子探测器、微平板整板（非拼接板）探测器等。 |  |  |
| 2.2 | 亚毫米探测器排列 | ≥62排 |  |  |
| 2.3 | 每排探测器物理个数 | ≥800个 |  |  |
| 2.4 | 探测器单元总数 | ≥50000个 |  |  |
| 2.5 | 共轭采集技术 | 有 |  |  |
| 2.6 | 轴位扫描成像 | ≥124层/360° |  |  |
| *2.7 | 探测器Z轴宽度 | ≥38.4mm |  |  |
| 2.8 | 高分辨率（亚毫米）探测器覆盖范围 | ≥38.4mm |  |  |
| 3 | 球管及高压发生器 |  |  |  |
| 3.1 | 高压发生器功率 | ≥70KW（不接受等效值） |  |  |
| 3.2 | 球管阳极热容量 | ≥7MHu，或≤0.6MHu （不接受等效值） |  |  |
| 3.3 | 阳极最大散热率 | ≥1000KHU/min |  |  |
| 3.4 | 球管最小输出电流 | ≤10mA |  |  |
| 3.5 | 球管最低电压 | ≤80KV |  |  |
| 3.6 | 球管最高电压 | ≥140KV |  |  |
| 3.7 | 球管电压选择范围 | ≥4档，80/100/120/140KV |  |  |
| *3.8 | 小焦点大小 | ≤0.6mm×0.7mm |  |  |
| 3.9 | 大焦点大小 | ≤0.9mm×0.9mm |  |  |
| 3.10 | 最大毫安输出 | ≥560mA |  |  |
| 4 | 扫描床 |  |  |  |
| 4.1 | 床水平移动范围 | ≥1700mm |  |  |
| 4.2 | 床水平移动速度 | ≥175mm/s |  |  |
| 4.3 | 床面可降至离地面最低距离 | ≤490mm |  |  |
| 4.4 | 床定位精度 | ≤±0.25mm |  |  |
| 4.5 | 床载重量 | ≥227KG |  |  |
| 5 | 扫描参数 |  |  |  |
| 5.1 | 最快扫描速度（机架物理转速/360度） | ≤0.35秒/360° （不接受等效值） |  |  |
| 5.2 | 最小扫描层厚 | ≤0.625mm |  |  |
| 5.3 | 定位像长度 | ≥160cm |  |  |
| 5.4 | 定位像方向 | 后前，前后，左右侧位，任意角度 |  |  |
| 5.5 | 图像重建速度（螺旋扫描） | ≥50幅/秒 |  |  |
| 5.6 | 最低可分辨CT值 | -31743Hu |  |  |
| 5.7 | 最高可分辨CT值 | +31743Hu |  |  |
| 6 | 图像质量与剂量 |  |  |  |
| 6.1 | 空间分辨率(X、Y、Z轴) | ≥18.3LP/cm (0%MTF) |  |  |
| 6.2 | 密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.32%时的剂量 | ≤10mGy |  |  |
| 6.3 | 提供原始数据迭代平台 | 提供ASiR或IMR或ADMIRE或FIRST之一 |  |  |
| 7 | 临床应用软件 |  |  |  |
| 7.1 | MPR | 有 |  |  |
|  | MPVR | 有 |  |  |
|  | 3D软件包 | 有 |  |  |
|  | 最大密度投影MIP | 有 |  |  |
|  | 最小密度投影MinIP | 有 |  |  |
|  | 表面三维SSD | 有 |  |  |
|  | 模拟手术刀技术 | 有 |  |  |
|  | 透明技术 | 有 |  |  |
|  | 三维容积显示VR | 有 |  |  |
|  | 三维血管CTA | 有 |  |  |
| 7.2 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) |  |  |
| 7.3 | CT电影 | 有 |  |  |
| 7.4 | CT电影播放速度 | ≥10幅/秒 |  |  |
| 7.5 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成 |  |  |
| 7.6 | 肺纹理增强软件 | 有 |  |  |
| 7.7 | 运动伪影校正软件 | 有 |  |  |
| 7.8 | 后颅窝伪影校正软件 | 有 |  |  |
| 7.9 | 脑组织表明积分重建 | 有 |  |  |
| 7.10 | 脑出血精确测量 | 有，要求一键式测量，精度达到像素水平 |  |  |
| 7.11 | 直接二维多平面浏览器 | 有 |  |  |
| 7.12 | 直接三维重建功能 | 有 |  |  |
| 7.13 | X射线优化滤过功能及装置 | 有 |  |  |
| 7.14 | 高级心脏冠脉扫描及后处理功能软件，提供准确、快速、简便、全面的心血管图像。 | 有 |  |  |
| 7.15 | 可自定义感兴趣的冠脉节段，进行不同的颜色标记，智能化地分析不同的斑块成分，并同时生成有关斑块容积、大小和百分比的报告。 | 有 |  |  |
| 7.16 | 心脏冠脉的钙化积分评估技术，大数据分析比对，可生成患者报告。 | 有 |  |  |
| 7.17 | 缺血性脑卒中快速诊断，可提供简单直观的诊断工作流程，具备优化的显示设置和彩色视图，可快速高效地查看中风患者的脑CT图像 | 有 |  |  |
| 7.18 | 低剂量肺扫描技术 | 可达到最低5mAs的扫描剂量 |  |  |
| 7.19 | 高分辨率肺扫描软件 | 有，可提供融合的高分辨率肺扫描 |  |  |
| 7.20 | 单键去骨技术 | 有 |  |  |
| 7.21 | 外周血管自动提取及分析 | 有 |  |  |
| 7.22 | 血栓自动提取及测量 | 有 |  |  |
| 7.23 | 腹部多期相融合 | 有 |  |  |
| 7.24 | PACS信息自动搜索、自动调入 | 有 |  |  |
| 7.25 | 病灶边界自动勾画及测量 | 有 |  |  |
| 8 | 主控制台 |  |  |  |
| 8.1 | 主频 | ≥4 X 2.0 GHz |  |  |
| 8.2 | 内存 | ≥32 GB |  |  |
| 8.3 | 硬盘容量 | ≥2000 GB |  |  |
| 8.4 | 图像存储量 | ≥450000幅无压缩图像（512×512） |  |  |
| 8.5 | 重建矩阵 | ≥512×512 |  |  |
| 8.6 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 有 |  |  |
| 8.7 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 有 |  |  |
| 8.8 | 高分辨率显示器 | 2台，≥19英寸液晶彩显 （1024× 1280） |  |  |
| 8.9 | 自动照相技术 | 有 |  |  |
| 8.10 | 自动语音系统及双向语音传输 | 有 |  |  |
| 8.11 | Dicom3.0 网络接口 | 有 |  |  |
| 8.12 | 远程维修诊断系统 | 有 |  |  |
| 8.13 | Dicom3.0激光相机接口 | 有 |  |  |
| 9 | 原厂品牌进口高级独立影像工作站 | 提供与CT主机同品牌的后处理工作站, 不接受第三方工作站。 |  |  |
| 9.1 | 操作系统 | Unix或Linux系统 |  |  |
| 9.2 | 主频: | ≥8×2.8 GHz |  |  |
| 9.3 | 内存 | ≥32GB |  |  |
| 9.4 | 硬盘 | ≥900GB |  |  |
| 9.5 | 图像存储(512x512) | ≥1,900,000幅 |  |  |
| 9.6 | 显示器 | 2台，≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |  |  |
| 9.7 | 显示器要求逐行扫描 | 扫描线≥1024 |  |  |
| 9.8 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 | 有 |  |  |
| 9.9 | 工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能 | 有 |  |  |
| 9.10 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 | 有 |  |  |
| 9.11 | 工作站激光相机DICOM接口 | 有 |  |  |
| 10 | 高级功能 |  |  |  |
| 10.1 | 图像存档系统(CD-R) | 有 |  |  |
| 10.2 | 图像存档系统(DVD-R) | 有 |  |  |
| 10.3 | 心电门控装置 | 有，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控 |  |  |
| 10.4 | 提供最新aw4.7工作站 |  |  |  |
| 10.5 | FMI升级 |  |  |  |
| 10.6 | 快速缺血性脑卒中分析软件 |  |  |  |
| 10.7 | 高级肺结节分析软件 |  |  |  |
| 10.8 | 高级去金属伪影软件 | 型号规格：Smart Mar |  |  |
| 11 | 其他配置 |  |  |  |
| 11.1 | 进口双筒高压注射器1台 | 品牌型号：泰科LF Optivantage。 |  |  |
| 11.2 | 6M专业显示器4台 | 品牌型号：巨鲨C-61,用于高分辨肺部CT、心脏血管诊断。 |  |  |
| 11.3 | 86寸8M会诊屏系统一套 | 品牌型号：巨鲨S8610，用于高分辨肺部CT、心脏血管会诊。 |  |  |
| 11.4 | 除颤仪2台 | 品牌型号：光电TEC-5631。 |  |  |
| 12 | 商务要求 |  |  |  |
| 12.1 | 增加一年原厂整机保修 | 共两年。 |  |  |
| 12.2 | 4人次共60天培训 | 按医院实际需求。 |  |  |
| 12.3 | 软件补丁升级 | 每年一次，共五年。 |  |  |
| 12.4 | 原厂异地移机 | 一次。 |  |  |
| 12.5 | 与医院RIS系统相连的信息费用 | 供应商承担。 |  |  |
| 12.6 | 设备上能使用的功能 | 均无偿对医院开放。 |  |  |
| 13 | 付款方式 |  |  |  |
| 13.1 | 合同签订后一个月内 | 付合同总价的30%。 |  |  |
| 13.2 | 设备安装调试完成并能正常使用一个月后的2周内 | 付合同总价的20%。 |  |  |
| 13.3 | 待设备取得有资质的第三方出具的验收合格证后的一个月内 | 付合同总价的45%。 |  |  |
| 13.4 | 在质保期满一年后的一个月内 | 付剩余合同款总价的5%。 |  |  |
| 14 | 质保 |  |  |  |
| 14.1 | 质保期 | 设备由有资质的第三方检测取得合格证之日起算。 |  |  |
| 14.2 | 保修费用 | 明确质保期满后每一年全保费用报价。 |  |  |
| 14.3 | 保修服务 | 提供不少于10年的原厂配件。 |  |  |
| 14.4 | 服务响应时间 | 24小时内。 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |
|  | 投标分项报价表 | 签订合同时，作为合同附件提供。 |  |  |