智能肛肠综合检查治疗机招标技术参数

品目：智能肛肠综合检查治疗机

数量：1套

配置：国产品牌配置

技术参数：

1、电子高清晰手持式内窥镜系统检查部分：视频制式PAL,该内窥镜全密封防水、防污物、防雾、防磁、防震、抗压配合一次性无交叉感直筒、喇叭口肛门镜使用。

2、高清晰摄像机、适配器：

2.1手持式高清晰数码摄像系统：自高亮度LED灯光源连续工作时间、＞10万小时多点分布，实现无反光真彩效果、自动白平衡、自动聚焦。

2.2、图像感应：	200万像素。

2.3、传感器：1/12VGA OLYMPUS水平清晰度:800TVL

2.4、最低照度：0.01LUX／F1.4。

2.5、功率：＜600mw(w/whiteLED) 。

2.6、电源：DC   3.6V。

2.7、分辨率：1024Hx596。

2.8、放大倍数： 30倍采用零度镜全视野成像，无死角图像不变形 。

2.9、信噪比：＞60(db) 。

2.10、信号传输：应用数字信号处理器。

2.11、焦距可调。

2.12、温度：-10ºC  to  +60 ºC 。

2.13、湿度：30%—90%Rh。

2.14、肛门镜长度：70-80mm。

2.15、肛门镜有效工作长度：70mm。

2.16、一次性无交叉感肛门镜：Ø19mm。

3、软件功能具有：将病灶部位在显示器上进行观察、放大、图像冻结、病案管理、储存、再现、测量出病灶部位尺寸并可对病变部位进行图文标注，实现治疗前后对比分析，将观察到的病灶部位进行彩色图片打印。

4、治疗部分：采用高频电容场消融技术，内置过载、过压、过流保护装置，治疗完毕报警提示。

4.1、治疗功能：电钳、电切、混切、电镊。

4.2、电钳、电镊输出功率自动控制，电切、混切连续可调。

4.3、治疗各期的内痔、外痔、混合痔、肛裂、脓肿、肛乳头纤维瘤等。

4.4、具有治疗时间短、不碳化、不结痂、不水肿，术后出血量少、易操作（每枚痔核3～6秒）等特点。

5、输出功率0—55W连续可调。

6、电切输出频率：180KHZ—220KHZ;混切输出频率：160KHZ—200KHZ。

7、电钳输出频率：210KHZ—240KHZ。

8、电镊输出频率：280KHZ—350KHZ。

9、工作条件：

9.1、整机功率：＜400W。

9.2、环境温度：5ºC—40 ºC；

9.3、相对湿度：＜80%。

9.4、大气压力范围：70kpa—106kpa。

9.5、电源：AC220±22V       50HZ±1HZ。

10、配置清单：万向环保豪华高档专用台车一台、电脑高保真视频接收卡一套 、彩色显示器一台、高性能计算机系统一套 、高清晰彩色喷墨打印机一台、专用病案管理软件一套、高清晰手持式进口带光源内窥镜检查系统一套、高清晰摄像机适配器一台（外置）、图像捕捉脚控开关一只、一次性无交叉感染肛门镜5只、内置高性能治疗机一台、治疗电钳两把、治疗电摄一把、治疗电笔一只、治疗探头4只、治疗脚控开关一只

售后服务：

1、设备保修期2年，终身维护，在保修期内,卖方需提供免费的维修及零配件更换。

2、设备在质保期内发生故障，都享有免费更换原厂同规格型号的配件；保修期外，卖方终生提供免费上门维修服务，有固定的配件仓库，长期提供优质配件，维修只收配件费，其它费用由卖方承担，并提供正规零配件报价单。

3、维修在疆内设有常年维修点或提供常驻专职维修工程师，负责提供完善的售后服务。

4、设备如出现故障，在买方发出要求服务通知的 2小时内响应，24小时到达现场排除故障，如不能解决处理的，应为用户提供同类型的应急代用机;如相同的事故出现两次将无偿更换新机或者退货。

5、在保修期内因产品质量问题造成的损失，供应商应予以承担。

6、做好科室培训。